## 1
Date | Time | Sample t | Vol. | Units | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 2.0um | 5.0um | 10.0um | Scale | Location
2015-02-23 | 08:42:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 622050.3 | 18790.3 | 3458.7 | 1496.7 | 242.7 | 80.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:44:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 506477.2 | 15392.2 | 2538.4 | 981 | 101.1 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:45:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 592944.6 | 17222.7 | 3135.1 | 1486.6 | 202.3 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:46:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 566630.2 | 16565.4 | 2983.4 | 1163 | 121.4 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:48:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 577471.5 | 17232.8 | 2902.5 | 1183.2 | 101.1 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:49:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 579777.3 | 17576.7 | 3398 | 1294.5 | 121.4 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:50:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 568005.6 | 16666.5 | 2983.4 | 1476.5 | 101.1 | 60.7 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:52:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 531800.5 | 17799.2 | 3033.9 | 1405.7 | 50.6 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:53:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 588545.4 | 18173.3 | 4197 | 2599.1 | 505.7 | 141.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:54:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 526339.4 | 16868.8 | 3752 | 3114.9 | 647.2 | 171.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:56:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 394362.7 | 12681.9 | 2791.2 | 1749.6 | 293.3 | 80.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:57:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 496839.3 | 16150.7 | 4166.6 | 2336.1 | 434.9 | 91 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 08:58:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 468208.9 | 15452.9 | 3640.7 | 2356.4 | 323.6 | 121.4 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:00:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 388304.9 | 12085.2 | 2771 | 1982.2 | 455.1 | 101.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:01:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 448983.8 | 14320.2 | 3307 | 2255.2 | 354 | 232.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:02:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 462393.9 | 14643.9 | 3357.6 | 1810.3 | 374.2 | 91 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:04:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 420181.6 | 13683.1 | 2750.8 | 1527.1 | 475.3 | 91 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:05:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 467561.7 | 15230.4 | 3569.9 | 2194.6 | 404.5 | 182 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:06:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 414629.4 | 13056.1 | 3023.8 | 1486.6 | 182 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:08:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 481315.6 | 15139.4 | 3650.9 | 1709.1 | 333.7 | 111.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:09:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 461433.1 | 14643.9 | 2851.9 | 1334.9 | 222.5 | 70.8 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:10:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 467258.3 | 14967.5 | 2680 | 1304.6 | 121.4 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:12:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 479748.1 | 15007.9 | 2659.8 | 1051.8 | 111.2 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:13:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 504980.4 | 14916.9 | 2791.2 | 1021.4 | 40.5 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:14:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 449337.8 | 13329.1 | 2356.4 | 728.1 | 0 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:16:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 450379.4 | 14360.7 | 2781.1 | 657.4 | 10.1 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:17:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 435361.4 | 13996.6 | 2457.5 | 697.8 | 50.6 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:18:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 483975.4 | 15028.2 | 2619.3 | 728.1 | 30.3 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:20:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 470565.3 | 14229.2 | 2599.1 | 839.4 | 50.6 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:21:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 478200.8 | 14552.8 | 2568.7 | 1163 | 141.6 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:22:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 426037.1 | 12833.6 | 2356.4 | 920.3 | 80.9 | 70.8 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:24:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 448104 | 12419 | 2336.1 | 758.5 | 60.7 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:25:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 478099.6 | 14451.7 | 2083.3 | 900.1 | 141.6 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:26:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 413951.8 | 12327.9 | 2285.6 | 718 | 70.8 | 91 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:28:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 462849 | 13612.3 | 2457.5 | 981 | 80.9 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:29:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 473295.9 | 14562.9 | 2447.4 | 960.8 | 30.3 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:30:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 473568.9 | 14118 | 2508.1 | 890 | 70.8 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:32:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 451117.7 | 13996.6 | 2144 | 869.7 | 70.8 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:33:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 494149.2 | 14643.9 | 2528.3 | 778.7 | 101.1 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:34:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 437576.2 | 13147.1 | 2063.1 | 667.5 | 70.8 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:36:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 431518.4 | 12692 | 2204.7 | 677.6 | 20.2 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:37:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 458227.3 | 13814.6 | 2083.3 | 758.5 | 70.8 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:38:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 484238.3 | 14927 | 2508.1 | 667.5 | 30.3 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:40:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 444584.6 | 14380.9 | 2447.4 | 707.9 | 0 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:41:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 475996.1 | 14350.6 | 2669.9 | 890 | 50.6 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:42:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 448225.3 | 13824.7 | 2315.9 | 738.3 | 50.6 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:44:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 480759.4 | 15392.2 | 2589 | 960.8 | 151.7 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:45:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 470140.6 | 14724.8 | 2831.7 | 879.8 | 121.4 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:46:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 501997 | 16585.6 | 3155.3 | 1173.1 | 151.7 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:48:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 492187.3 | 16868.8 | 3175.5 | 1608 | 424.8 | 70.8 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:49:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 493785.1 | 16363.1 | 3307 | 1577.7 | 161.8 | 101.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:50:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 499933.9 | 17687.9 | 3387.9 | 1567.5 | 161.8 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:52:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 504333.2 | 18163.2 | 3489 | 1314.7 | 192.2 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:53:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 496262.8 | 17698 | 3064.3 | 1294.5 | 111.2 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:54:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 506517.6 | 18001.4 | 3428.4 | 1264.1 | 70.8 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:56:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 477705.2 | 17242.9 | 3003.6 | 1031.5 | 131.5 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:57:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 440984.3 | 15766.4 | 2902.5 | 910.2 | 91 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 09:58:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 493734.6 | 17748.6 | 3458.7 | 970.9 | 80.9 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:00:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 459744.2 | 17000.2 | 3155.3 | 1395.6 | 141.6 | 80.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:01:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 468148.3 | 16221.5 | 2659.8 | 1072 | 80.9 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:02:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 418725.3 | 14431.5 | 2427.2 | 1142.8 | 91 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:04:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 434785 | 15088.8 | 2953 | 1314.7 | 192.2 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:05:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 471374.4 | 16737.3 | 3802.5 | 2659.8 | 434.9 | 121.4 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:06:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 420869.3 | 15463 | 2953 | 1820.4 | 394.4 | 141.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:08:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 434299.5 | 14431.5 | 2771 | 1142.8 | 222.5 | 60.7 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:09:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 409431.3 | 13996.6 | 2781.1 | 1486.6 | 232.6 | 60.7 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:10:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 417056.6 | 14987.7 | 3114.9 | 2053 | 465.2 | 91 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:12:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 407439 | 13491 | 3145.2 | 1537.2 | 333.7 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:13:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 397406.7 | 12803.3 | 2680 | 1142.8 | 161.8 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:14:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 415569.9 | 14006.7 | 2629.4 | 1456.3 | 252.8 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:16:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 396739.3 | 13187.6 | 2821.6 | 1213.6 | 101.1 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:17:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 391531 | 13005.5 | 2427.2 | 1274.3 | 202.3 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:18:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 460158.9 | 15655.2 | 3529.5 | 2194.6 | 364.1 | 161.8 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:20:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 423994.2 | 14067.4 | 2953 | 1446.2 | 303.4 | 91 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:21:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 440761.8 | 15048.4 | 3266.6 | 2639.5 | 829.3 | 273.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:22:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 445373.4 | 15210.2 | 3205.9 | 2214.8 | 606.8 | 192.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:24:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 462404 | 15726 | 3185.6 | 2083.3 | 485.4 | 80.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:25:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 435341.2 | 14350.6 | 2831.7 | 1163 | 151.7 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:26:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 395454.9 | 13046 | 2498 | 1072 | 111.2 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:28:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 404516.3 | 14168.5 | 2558.6 | 1193.4 | 151.7 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:29:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 398620.3 | 13420.2 | 2629.4 | 1011.3 | 252.8 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:30:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 408703.1 | 14360.7 | 2629.4 | 1365.3 | 161.8 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:32:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 433490.5 | 14694.4 | 2589 | 1072 | 121.4 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:33:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 429910.4 | 14977.6 | 2417 | 1072 | 91 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:34:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 409704.3 | 14825.9 | 2669.9 | 991.1 | 141.6 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:36:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 490680.4 | 17829.5 | 2912.6 | 1608 | 313.5 | 101.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:37:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 466712.2 | 16363.1 | 3266.6 | 1557.4 | 242.7 | 101.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:38:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 406093.9 | 15301.2 | 2589 | 758.5 | 80.9 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:40:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 442572.1 | 16969.9 | 2558.6 | 991.1 | 111.2 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:41:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 435674.9 | 15958.6 | 2963.2 | 1072 | 111.2 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:42:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 423781.8 | 16160.8 | 2477.7 | 1021.4 | 131.5 | 111.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:44:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 471768.8 | 17950.9 | 3023.8 | 1203.5 | 171.9 | 60.7 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:45:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 409188.5 | 15574.3 | 2437.3 | 970.9 | 80.9 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:46:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 456336.1 | 16433.9 | 2791.2 | 950.6 | 60.7 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:48:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 497891.1 | 18709.3 | 3327.2 | 1709.1 | 293.3 | 80.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:49:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 559702.7 | 20246.5 | 4237.4 | 2366.5 | 475.3 | 222.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:50:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 445798.2 | 17283.4 | 3033.9 | 1415.8 | 182 | 70.8 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:52:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 487899.3 | 18153.1 | 2993.5 | 1082.1 | 70.8 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:53:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 468896.6 | 17657.6 | 2882.3 | 1021.4 | 182 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:54:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 500712.6 | 19022.9 | 3276.7 | 1173.1 | 232.6 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:56:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 600367.7 | 23118.7 | 4904.9 | 3903.7 | 890 | 313.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:57:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 497092.1 | 19164.4 | 3822.8 | 2771 | 546.1 | 131.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 10:58:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 457165.4 | 17930.6 | 3367.7 | 1901.3 | 343.8 | 111.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:00:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 557953.1 | 21025.3 | 4631.8 | 3246.3 | 900.1 | 313.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:01:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 525125.8 | 20883.7 | 3974.5 | 3448.6 | 768.6 | 212.4 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:02:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 490093.8 | 18143 | 3832.9 | 2164.2 | 505.7 | 232.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:04:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 480739.2 | 17435.1 | 2983.4 | 1577.7 | 242.7 | 101.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:05:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 501986.9 | 17991.3 | 3468.8 | 1436.1 | 151.7 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:06:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 479576.1 | 16868.8 | 2508.1 | 1254 | 202.3 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:08:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 490063.5 | 17687.9 | 2801.3 | 1152.9 | 131.5 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:09:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 495504.4 | 17748.6 | 2902.5 | 1142.8 | 151.7 | 60.7 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:10:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 483510.2 | 16636.1 | 2437.3 | 940.5 | 202.3 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:12:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 439780.8 | 15665.3 | 2133.9 | 839.4 | 50.6 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:13:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 463476 | 15503.5 | 2396.8 | 788.8 | 101.1 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:14:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 454657.3 | 15200.1 | 2366.5 | 677.6 | 91 | 0 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:16:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 467956.1 | 15584.4 | 2619.3 | 819.2 | 40.5 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:17:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 485755.3 | 16191.2 | 2467.6 | 920.3 | 70.8 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:18:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 475753.4 | 15928.2 | 2578.9 | 1223.7 | 252.8 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:20:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 493916.6 | 15918.1 | 2669.9 | 1203.5 | 151.7 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:21:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 494442.5 | 16272.1 | 2619.3 | 1345.1 | 232.6 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:22:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 510390.9 | 16949.7 | 3276.7 | 1668.7 | 374.2 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:24:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 497314.6 | 16899.1 | 2710.3 | 1203.5 | 313.5 | 101.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:25:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 513991.2 | 16494.6 | 2508.1 | 1011.3 | 202.3 | 50.6 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:26:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 492773.8 | 16757.5 | 2427.2 | 1031.5 | 70.8 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:28:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 492379.4 | 17758.7 | 2659.8 | 1142.8 | 273.1 | 40.5 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:29:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 509136.9 | 17283.4 | 2578.9 | 1122.6 | 131.5 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:30:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 514557.6 | 17505.9 | 2417 | 1233.8 | 283.2 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:32:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 489739.9 | 15776.5 | 2518.2 | 960.8 | 101.1 | 30.3 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:33:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 510835.9 | 16524.9 | 2386.7 | 1122.6 | 91 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:34:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 524953.9 | 16241.7 | 2639.5 | 890 | 101.1 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:36:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 521970.5 | 16191.2 | 2730.6 | 1122.6 | 222.5 | 20.2 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:37:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 498528.2 | 15928.2 | 2386.7 | 839.4 | 60.7 | 10.1 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:38:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 682092.1 | 23351.3 | 4834.1 | 5238.6 | 1456.3 | 525.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:40:10 | 00:01:00 | 2.8 | L | 607214.3 | 20529.7 | 3398 | 2629.4 | 809.1 | 262.9 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:41:30 | 00:01:00 | 2.8 | L | 518683.7 | 16514.8 | 2649.6 | 1537.2 | 303.4 | 151.7 | /ft3 | Location 1
2015-02-23 | 11:42:50 | 00:01:00 | 2.8 | L | 542399.1 | 17617.1 | 2690.1 | 1547.3 | 293.3 | 101.1 | /ft3 | Location 1

## 3 (reference)
Date | Time | Sample t | Vol. | Units | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 2.0um | 5.0um | 10.0um | Scale | Location
2015-02-23 | 08:42:15 | 00:01:00 | 2.83 | L | 632746.4 | 14218.5 | 1891.1 | 770.5 | 210.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:43:34 | 00:01:00 | 2.83 | L | 839379.4 | 13428 | 1831.1 | 630.4 | 20 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:44:53 | 00:01:00 | 2.83 | L | 373332.1 | 13197.9 | 1831.1 | 820.5 | 100.1 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:46:12 | 00:01:00 | 2.83 | L | 360534.5 | 13868.3 | 1901.1 | 750.4 | 30 | 70 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:47:31 | 00:01:00 | 2.83 | L | 316648.4 | 11727 | 1911.1 | 670.4 | 50 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:48:50 | 00:01:00 | 2.83 | L | 358203.1 | 14278.5 | 1871.1 | 890.5 | 140.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:50:09 | 00:01:00 | 2.83 | L | 348667.4 | 12807.6 | 2151.3 | 1030.6 | 80 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:51:28 | 00:01:00 | 2.83 | L | 1647510.1 | 13688.1 | 2281.4 | 980.6 | 40 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:52:47 | 00:01:00 | 2.83 | L | 642812.4 | 15489.2 | 2791.7 | 1981.2 | 300.2 | 110.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:54:06 | 00:01:00 | 2.83 | L | 381126.8 | 15399.2 | 2731.6 | 1891.1 | 520.3 | 150.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:55:25 | 00:01:00 | 2.83 | L | 397066.2 | 16740 | 2991.8 | 1781.1 | 200.1 | 100.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:56:44 | 00:01:00 | 2.83 | L | 360854.7 | 15149 | 2481.5 | 1841.1 | 220.1 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:58:03 | 00:01:00 | 2.83 | L | 350718.7 | 14118.4 | 2881.7 | 1530.9 | 130.1 | 140.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 08:59:22 | 00:01:00 | 2.83 | L | 366458 | 15529.2 | 2781.7 | 2081.2 | 400.2 | 240.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:00:41 | 00:01:00 | 2.83 | L | 450888.3 | 18400.9 | 3512.1 | 2141.3 | 390.2 | 180.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:02:00 | 00:01:00 | 2.83 | L | 395645.4 | 16209.6 | 3161.9 | 2071.2 | 450.3 | 200.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:03:19 | 00:01:00 | 2.83 | L | 438590.9 | 17900.7 | 3051.8 | 1991.2 | 320.2 | 160.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:04:38 | 00:01:00 | 2.83 | L | 466547.6 | 18621.1 | 3492.1 | 2281.4 | 470.3 | 190.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:05:57 | 00:01:00 | 2.83 | L | 441582.7 | 17200.2 | 2821.7 | 1370.8 | 220.1 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:07:16 | 00:01:00 | 2.83 | L | 420330.1 | 16539.8 | 3031.8 | 1841.1 | 280.2 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:08:35 | 00:01:00 | 2.83 | L | 429705.7 | 17380.3 | 2621.6 | 1380.8 | 150.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:09:54 | 00:01:00 | 2.83 | L | 449367.3 | 17760.6 | 2721.6 | 1200.7 | 100.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:11:13 | 00:01:00 | 2.83 | L | 421971 | 16509.8 | 2541.5 | 960.6 | 60 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:12:32 | 00:01:00 | 2.83 | L | 468848.9 | 18010.7 | 2851.7 | 1020.6 | 80 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:13:51 | 00:01:00 | 2.83 | L | 428955.2 | 16179.6 | 2121.3 | 840.5 | 40 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:15:10 | 00:01:00 | 2.83 | L | 423481.9 | 15179 | 2071.2 | 580.3 | 0 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:16:29 | 00:01:00 | 2.83 | L | 475152.7 | 17880.6 | 2501.5 | 760.5 | 20 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:17:48 | 00:01:00 | 2.83 | L | 463015.5 | 17360.3 | 2231.3 | 790.5 | 10 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:19:07 | 00:01:00 | 2.83 | L | 429195.3 | 15149 | 2271.4 | 460.3 | 40 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:20:26 | 00:01:00 | 2.83 | L | 399327.6 | 15079 | 2321.4 | 690.4 | 110.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:21:45 | 00:01:00 | 2.83 | L | 411755 | 15309.1 | 2211.3 | 880.5 | 130.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:23:04 | 00:01:00 | 2.83 | L | 428775.1 | 14428.6 | 2051.2 | 780.5 | 50 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:24:23 | 00:01:00 | 2.83 | L | 408092.8 | 15059 | 2141.3 | 770.5 | 150.1 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:25:42 | 00:01:00 | 2.83 | L | 466477.5 | 17450.4 | 2321.4 | 850.5 | 50 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:27:01 | 00:01:00 | 2.83 | L | 469939.6 | 17080.2 | 2411.4 | 770.5 | 70 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:28:20 | 00:01:00 | 2.83 | L | 459393.3 | 16890 | 2321.4 | 830.5 | 20 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:29:39 | 00:01:00 | 2.83 | L | 449987.7 | 17210.2 | 2421.4 | 800.5 | 50 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:30:58 | 00:01:00 | 2.83 | L | 416607.8 | 15709.3 | 2211.3 | 580.3 | 60 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:32:17 | 00:01:00 | 2.83 | L | 432697.4 | 15669.3 | 2051.2 | 540.3 | 40 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:33:36 | 00:01:00 | 2.83 | L | 391573 | 14428.6 | 1781.1 | 520.3 | 60 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:34:55 | 00:01:00 | 2.83 | L | 409003.3 | 15289.1 | 2111.3 | 580.3 | 40 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:36:14 | 00:01:00 | 2.83 | L | 414236.4 | 15419.2 | 2101.3 | 540.3 | 50 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:37:33 | 00:01:00 | 2.83 | L | 455711.1 | 17440.4 | 2331.4 | 790.5 | 50 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:38:52 | 00:01:00 | 2.83 | L | 406241.7 | 16249.7 | 2001.2 | 450.3 | 10 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:40:11 | 00:01:00 | 2.83 | L | 444084.2 | 17580.5 | 2661.6 | 600.4 | 80 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:41:30 | 00:01:00 | 2.83 | L | 387630.6 | 15289.1 | 1961.2 | 610.4 | 30 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:42:49 | 00:01:00 | 2.83 | L | 457672.3 | 18891.2 | 2471.5 | 910.5 | 190.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:44:08 | 00:01:00 | 2.83 | L | 424202.4 | 17450.4 | 2381.4 | 710.4 | 50 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:45:27 | 00:01:00 | 2.83 | L | 476753.6 | 21452.8 | 2721.6 | 1080.6 | 90.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:46:46 | 00:01:00 | 2.83 | L | 454750.5 | 19651.7 | 3071.8 | 1200.7 | 170.1 | 110.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:48:05 | 00:01:00 | 2.83 | L | 500637.8 | 21773 | 3772.2 | 1631 | 300.2 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:49:24 | 00:01:00 | 2.83 | L | 469179.1 | 20632.3 | 3071.8 | 1190.7 | 270.2 | 70 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:50:43 | 00:01:00 | 2.83 | L | 520719.8 | 24254.4 | 3632.2 | 1601 | 270.2 | 70 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:52:02 | 00:01:00 | 2.83 | L | 500757.9 | 21252.6 | 3362 | 1230.7 | 120.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:53:21 | 00:01:00 | 2.83 | L | 445395 | 19911.8 | 3001.8 | 1080.6 | 190.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:54:40 | 00:01:00 | 2.83 | L | 434788.7 | 19761.8 | 2341.4 | 820.5 | 80 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:55:59 | 00:01:00 | 2.83 | L | 438000.6 | 19941.9 | 2411.4 | 770.5 | 100.1 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:57:18 | 00:01:00 | 2.83 | L | 398056.8 | 18571 | 2201.3 | 710.4 | 50 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:58:37 | 00:01:00 | 2.83 | L | 413756.2 | 19101.4 | 2531.5 | 910.5 | 100.1 | 110.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 09:59:56 | 00:01:00 | 2.83 | L | 383738.3 | 16399.8 | 2501.5 | 910.5 | 110.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:01:15 | 00:01:00 | 2.83 | L | 368559.3 | 15929.5 | 2371.4 | 880.5 | 90.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:02:34 | 00:01:00 | 2.83 | L | 381476.9 | 16920.1 | 2471.5 | 800.5 | 110.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:03:53 | 00:01:00 | 2.83 | L | 365717.6 | 16449.8 | 2791.7 | 1470.9 | 180.1 | 80 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:05:12 | 00:01:00 | 2.83 | L | 371831.2 | 17540.4 | 3372 | 1751 | 420.3 | 150.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:06:31 | 00:01:00 | 2.83 | L | 361975.3 | 15909.5 | 2811.7 | 1310.8 | 230.1 | 100.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:07:50 | 00:01:00 | 2.83 | L | 348647.4 | 15459.2 | 2631.6 | 960.6 | 110.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:09:09 | 00:01:00 | 2.83 | L | 367528.7 | 16399.8 | 3442 | 1751 | 280.2 | 80 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:10:28 | 00:01:00 | 2.83 | L | 341143 | 14788.8 | 2671.6 | 1310.8 | 240.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:11:47 | 00:01:00 | 2.83 | L | 351329 | 15779.4 | 2541.5 | 1100.7 | 160.1 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:13:06 | 00:01:00 | 2.83 | L | 358623.3 | 14728.8 | 2411.4 | 1220.7 | 90.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:14:25 | 00:01:00 | 2.83 | L | 366528.1 | 15739.4 | 2921.7 | 1721 | 240.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:15:44 | 00:01:00 | 2.83 | L | 349678 | 14808.8 | 2461.5 | 1050.6 | 240.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:17:03 | 00:01:00 | 2.83 | L | 363636.3 | 14638.7 | 2751.6 | 1060.6 | 120.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:18:22 | 00:01:00 | 2.83 | L | 413836.2 | 18270.9 | 3211.9 | 1901.1 | 330.2 | 150.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:19:41 | 00:01:00 | 2.83 | L | 385779.5 | 16709.9 | 2961.8 | 2031.2 | 490.3 | 210.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:21:00 | 00:01:00 | 2.83 | L | 386700.1 | 16529.8 | 2971.8 | 2101.3 | 630.4 | 290.2 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:22:19 | 00:01:00 | 2.83 | L | 375003.1 | 15839.4 | 2941.8 | 1881.1 | 600.4 | 250.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:23:38 | 00:01:00 | 2.83 | L | 381436.9 | 16479.8 | 2981.8 | 1590.9 | 340.2 | 120.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:24:57 | 00:01:00 | 2.83 | L | 361435 | 15569.3 | 2301.4 | 750.4 | 150.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:26:16 | 00:01:00 | 2.83 | L | 344244.8 | 14598.7 | 2361.4 | 980.6 | 170.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:27:35 | 00:01:00 | 2.83 | L | 336410.2 | 14408.6 | 2021.2 | 870.5 | 110.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:28:54 | 00:01:00 | 2.83 | L | 345045.3 | 14878.9 | 2151.3 | 1100.7 | 130.1 | 70 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:30:13 | 00:01:00 | 2.83 | L | 346746.3 | 14328.5 | 1981.2 | 830.5 | 110.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:31:32 | 00:01:00 | 2.83 | L | 364166.7 | 16529.8 | 2221.3 | 980.6 | 90.1 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:32:51 | 00:01:00 | 2.83 | L | 361154.9 | 14958.9 | 2491.5 | 790.5 | 90.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:34:10 | 00:01:00 | 2.83 | L | 342373.7 | 14758.8 | 2481.5 | 720.4 | 100.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:35:29 | 00:01:00 | 2.83 | L | 402159.3 | 19571.6 | 2801.7 | 1310.8 | 310.2 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:36:48 | 00:01:00 | 2.83 | L | 403430 | 18400.9 | 2901.7 | 1410.8 | 260.2 | 100.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:38:07 | 00:01:00 | 2.83 | L | 361355 | 17090.2 | 2411.4 | 820.5 | 100.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:39:26 | 00:01:00 | 2.83 | L | 382397.5 | 18170.8 | 2361.4 | 760.5 | 110.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:40:45 | 00:01:00 | 2.83 | L | 377484.6 | 17490.4 | 2551.5 | 910.5 | 120.1 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:42:04 | 00:01:00 | 2.83 | L | 372691.7 | 17260.3 | 2401.4 | 900.5 | 140.1 | 80 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:43:23 | 00:01:00 | 2.83 | L | 381016.7 | 17980.7 | 2181.3 | 770.5 | 90.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:44:42 | 00:01:00 | 2.83 | L | 356121.9 | 15689.3 | 1981.2 | 720.4 | 90.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:46:01 | 00:01:00 | 2.83 | L | 370070.2 | 16740 | 2161.3 | 650.4 | 80 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:47:20 | 00:01:00 | 2.83 | L | 432327.2 | 20182 | 3261.9 | 1510.9 | 340.2 | 120.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:48:39 | 00:01:00 | 2.83 | L | 452379.1 | 21642.9 | 3332 | 2081.2 | 340.2 | 100.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:49:58 | 00:01:00 | 2.83 | L | 401939.1 | 18160.8 | 2651.6 | 1170.7 | 160.1 | 80 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:51:17 | 00:01:00 | 2.83 | L | 402149.3 | 17550.4 | 2411.4 | 710.4 | 150.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:52:36 | 00:01:00 | 2.83 | L | 399617.8 | 18831.2 | 2521.5 | 840.5 | 110.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:53:55 | 00:01:00 | 2.83 | L | 413886.2 | 19451.6 | 2941.8 | 1260.8 | 240.1 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:55:14 | 00:01:00 | 2.83 | L | 444414.4 | 21022.5 | 3832.3 | 2301.4 | 640.4 | 190.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:56:33 | 00:01:00 | 2.83 | L | 493783.8 | 23654.1 | 4212.5 | 2901.7 | 660.4 | 130.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:57:52 | 00:01:00 | 2.83 | L | 424872.8 | 19991.9 | 3191.9 | 1621 | 390.2 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 10:59:11 | 00:01:00 | 2.83 | L | 444344.3 | 20852.4 | 3462.1 | 2511.5 | 420.3 | 210.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:00:30 | 00:01:00 | 2.83 | L | 488970.9 | 24064.3 | 4742.8 | 4052.4 | 1140.7 | 350.2 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:01:49 | 00:01:00 | 2.83 | L | 410884.4 | 19171.4 | 3432 | 2031.2 | 400.2 | 180.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:03:08 | 00:01:00 | 2.83 | L | 395075 | 18280.9 | 2591.5 | 1510.9 | 260.2 | 100.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:04:27 | 00:01:00 | 2.83 | L | 381176.8 | 17950.7 | 2571.5 | 980.6 | 130.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:05:46 | 00:01:00 | 2.83 | L | 403610.1 | 18871.2 | 2481.5 | 970.6 | 130.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:07:05 | 00:01:00 | 2.83 | L | 402929.7 | 18140.8 | 2241.3 | 810.5 | 80 | 60 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:08:24 | 00:01:00 | 2.83 | L | 436439.7 | 18761.2 | 2361.4 | 1200.7 | 160.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:09:43 | 00:01:00 | 2.83 | L | 410164 | 18501 | 2311.4 | 760.5 | 190.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:11:02 | 00:01:00 | 2.83 | L | 429765.7 | 18731.1 | 1851.1 | 710.4 | 90.1 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:12:21 | 00:01:00 | 2.83 | L | 397696.6 | 17260.3 | 1811.1 | 730.4 | 40 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:13:40 | 00:01:00 | 2.83 | L | 392293.4 | 15979.5 | 1981.2 | 650.4 | 50 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:14:59 | 00:01:00 | 2.83 | L | 419499.6 | 16900.1 | 1931.1 | 660.4 | 20 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:16:18 | 00:01:00 | 2.83 | L | 406001.5 | 16339.7 | 2021.2 | 660.4 | 70 | 0 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:17:37 | 00:01:00 | 2.83 | L | 411644.9 | 18120.8 | 2151.3 | 820.5 | 160.1 | 80 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:18:56 | 00:01:00 | 2.83 | L | 417788.6 | 16910.1 | 2321.4 | 1210.7 | 180.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:20:15 | 00:01:00 | 2.83 | L | 405361.2 | 17210.2 | 2231.3 | 870.5 | 80 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:21:34 | 00:01:00 | 2.83 | L | 426293.6 | 17590.5 | 2321.4 | 1370.8 | 370.2 | 120.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:22:53 | 00:01:00 | 2.83 | L | 446135.4 | 18581.1 | 2421.4 | 1701 | 400.2 | 210.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:24:12 | 00:01:00 | 2.83 | L | 424132.3 | 17610.5 | 2311.4 | 1330.8 | 120.1 | 90.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:25:31 | 00:01:00 | 2.83 | L | 400188.1 | 17060.2 | 2291.4 | 970.6 | 70 | 10 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:26:50 | 00:01:00 | 2.83 | L | 411094.6 | 17030.1 | 2171.3 | 870.5 | 100.1 | 50 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:28:09 | 00:01:00 | 2.83 | L | 428625 | 16910.1 | 2341.4 | 1000.6 | 110.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:29:28 | 00:01:00 | 2.83 | L | 426964 | 17290.3 | 2401.4 | 970.6 | 120.1 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:30:47 | 00:01:00 | 2.83 | L | 425283 | 17490.4 | 2181.3 | 1010.6 | 170.1 | 40 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:32:06 | 00:01:00 | 2.83 | L | 414756.8 | 16379.7 | 1781.1 | 730.4 | 60 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:33:25 | 00:01:00 | 2.83 | L | 411614.9 | 15809.4 | 1661 | 720.4 | 80 | 20 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:34:44 | 00:01:00 | 2.83 | L | 435449.1 | 17120.2 | 2071.2 | 850.5 | 70 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:36:03 | 00:01:00 | 2.83 | L | 430276 | 17560.4 | 2151.3 | 710.4 | 100.1 | 30 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:37:22 | 00:01:00 | 2.83 | L | 442763.4 | 17820.6 | 2471.5 | 1160.7 | 140.1 | 100.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:38:41 | 00:01:00 | 2.83 | L | 582786.7 | 25705.3 | 5333.2 | 5123 | 1190.7 | 480.3 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:40:00 | 00:01:00 | 2.83 | L | 472711.2 | 19301.5 | 2881.7 | 1931.1 | 420.3 | 190.1 | /ft3 | lt19
2015-02-23 | 11:41:19 | 00:01:00 | 2.83 | L | 459973.7 | 18541 | 2301.4 | 1240.7 | 230.1 | 130.1 | /ft3 | lt19

## 1 vs 3
Time | 0.3um - One | 0.3um -Three | 0.3um -One/Three | 0.5um - One | 0.5um -Three | 0.5um -One/Three | 1.0um -One | 1.0um-Three | 1.0um -One/Three | 2.0um-One | 2.0um -Three | 2.0um -One/Three | 5.0um-One | 5.0um -Three | 5.0um -One/Three | 10.0um-One | 10.0um -Three | 10.0um -One/Three
08:42:50 | 622050.3 | 632746.4 | 0.9831 | 18790.3 | 14218.5 | 1.3215 | 3458.7 | 1891.1 | 1.8289 | 1496.7 | 770.5 | 1.9425 | 242.7 | 210.1 | 1.1552 | 80.9 | 30 | 2.6967
08:44:10 | 506477.2 | 839379.4 | 0.60339 | 15392.2 | 13428 | 1.1463 | 2538.4 | 1831.1 | 1.3863 | 981 | 630.4 | 1.5562 | 101.1 | 20 | 5.055 | 20.2 | 30 | 0.67333
08:45:30 | 592944.6 | 373332.1 | 1.5882 | 17222.7 | 13197.9 | 1.305 | 3135.1 | 1831.1 | 1.7121 | 1486.6 | 820.5 | 1.8118 | 202.3 | 100.1 | 2.021 | 30.3 | 10 | 3.03
08:46:50 | 566630.2 | 360534.5 | 1.5716 | 16565.4 | 13868.3 | 1.1945 | 2983.4 | 1901.1 | 1.5693 | 1163 | 750.4 | 1.5498 | 121.4 | 30 | 4.0467 | 10.1 | 70 | 0.14429
08:48:10 | 577471.5 | 316648.4 | 1.8237 | 17232.8 | 11727 | 1.4695 | 2902.5 | 1911.1 | 1.5188 | 1183.2 | 670.4 | 1.7649 | 101.1 | 50 | 2.022 | 0 | 20 | 0
08:49:30 | 579777.3 | 358203.1 | 1.6186 | 17576.7 | 14278.5 | 1.231 | 3398 | 1871.1 | 1.816 | 1294.5 | 890.5 | 1.4537 | 121.4 | 140.1 | 0.86652 | 30.3 | 40 | 0.7575
08:50:50 | 568005.6 | 348667.4 | 1.6291 | 16666.5 | 12807.6 | 1.3013 | 2983.4 | 2151.3 | 1.3868 | 1476.5 | 1030.6 | 1.4327 | 101.1 | 80 | 1.2637 | 60.7 | 10 | 6.07
08:52:10 | 531800.5 | 1647510.1 | 0.32279 | 17799.2 | 13688.1 | 1.3003 | 3033.9 | 2281.4 | 1.3298 | 1405.7 | 980.6 | 1.4335 | 50.6 | 40 | 1.265 | 10.1 | 20 | 0.505
08:53:30 | 588545.4 | 642812.4 | 0.91558 | 18173.3 | 15489.2 | 1.1733 | 4197 | 2791.7 | 1.5034 | 2599.1 | 1981.2 | 1.3119 | 505.7 | 300.2 | 1.6845 | 141.6 | 110.1 | 1.2861
08:54:50 | 526339.4 | 381126.8 | 1.381 | 16868.8 | 15399.2 | 1.0954 | 3752 | 2731.6 | 1.3736 | 3114.9 | 1891.1 | 1.6471 | 647.2 | 520.3 | 1.2439 | 171.9 | 150.1 | 1.1452
08:56:10 | 394362.7 | 397066.2 | 0.99319 | 12681.9 | 16740 | 0.75758 | 2791.2 | 2991.8 | 0.93295 | 1749.6 | 1781.1 | 0.98231 | 293.3 | 200.1 | 1.4658 | 80.9 | 100.1 | 0.80819
08:57:30 | 496839.3 | 360854.7 | 1.3768 | 16150.7 | 15149 | 1.0661 | 4166.6 | 2481.5 | 1.6791 | 2336.1 | 1841.1 | 1.2689 | 434.9 | 220.1 | 1.9759 | 91 | 90.1 | 1.01
08:58:50 | 468208.9 | 350718.7 | 1.335 | 15452.9 | 14118.4 | 1.0945 | 3640.7 | 2881.7 | 1.2634 | 2356.4 | 1530.9 | 1.5392 | 323.6 | 130.1 | 2.4873 | 121.4 | 140.1 | 0.86652
09:00:10 | 388304.9 | 366458 | 1.0596 | 12085.2 | 15529.2 | 0.77822 | 2771 | 2781.7 | 0.99615 | 1982.2 | 2081.2 | 0.95243 | 455.1 | 400.2 | 1.1372 | 101.1 | 240.1 | 0.42107
09:01:30 | 448983.8 | 450888.3 | 0.99578 | 14320.2 | 18400.9 | 0.77823 | 3307 | 3512.1 | 0.9416 | 2255.2 | 2141.3 | 1.0532 | 354 | 390.2 | 0.90723 | 232.6 | 180.1 | 1.2915
09:02:50 | 462393.9 | 395645.4 | 1.1687 | 14643.9 | 16209.6 | 0.90341 | 3357.6 | 3161.9 | 1.0619 | 1810.3 | 2071.2 | 0.87403 | 374.2 | 450.3 | 0.831 | 91 | 200.1 | 0.45477
09:04:10 | 420181.6 | 438590.9 | 0.95803 | 13683.1 | 17900.7 | 0.76439 | 2750.8 | 3051.8 | 0.90137 | 1527.1 | 1991.2 | 0.76692 | 475.3 | 320.2 | 1.4844 | 91 | 160.1 | 0.56839
09:05:30 | 467561.7 | 466547.6 | 1.0022 | 15230.4 | 18621.1 | 0.81791 | 3569.9 | 3492.1 | 1.0223 | 2194.6 | 2281.4 | 0.96195 | 404.5 | 470.3 | 0.86009 | 182 | 190.1 | 0.95739
09:06:50 | 414629.4 | 441582.7 | 0.93896 | 13056.1 | 17200.2 | 0.75907 | 3023.8 | 2821.7 | 1.0716 | 1486.6 | 1370.8 | 1.0845 | 182 | 220.1 | 0.8269 | 50.6 | 90.1 | 0.5616
09:08:10 | 481315.6 | 420330.1 | 1.1451 | 15139.4 | 16539.8 | 0.91533 | 3650.9 | 3031.8 | 1.2042 | 1709.1 | 1841.1 | 0.9283 | 333.7 | 280.2 | 1.1909 | 111.2 | 60 | 1.8533
09:09:30 | 461433.1 | 429705.7 | 1.0738 | 14643.9 | 17380.3 | 0.84256 | 2851.9 | 2621.6 | 1.0878 | 1334.9 | 1380.8 | 0.96676 | 222.5 | 150.1 | 1.4823 | 70.8 | 50 | 1.416
09:10:50 | 467258.3 | 449367.3 | 1.0398 | 14967.5 | 17760.6 | 0.84274 | 2680 | 2721.6 | 0.98471 | 1304.6 | 1200.7 | 1.0865 | 121.4 | 100.1 | 1.2128 | 40.5 | 20 | 2.025
09:12:10 | 479748.1 | 421971 | 1.1369 | 15007.9 | 16509.8 | 0.90903 | 2659.8 | 2541.5 | 1.0465 | 1051.8 | 960.6 | 1.0949 | 111.2 | 60 | 1.8533 | 0 | 20 | 0
09:13:30 | 504980.4 | 468848.9 | 1.0771 | 14916.9 | 18010.7 | 0.82822 | 2791.2 | 2851.7 | 0.97878 | 1021.4 | 1020.6 | 1.0008 | 40.5 | 80 | 0.50625 | 0 | 10 | 0
09:14:50 | 449337.8 | 428955.2 | 1.0475 | 13329.1 | 16179.6 | 0.82382 | 2356.4 | 2121.3 | 1.1108 | 728.1 | 840.5 | 0.86627 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
09:16:10 | 450379.4 | 423481.9 | 1.0635 | 14360.7 | 15179 | 0.94609 | 2781.1 | 2071.2 | 1.3427 | 657.4 | 580.3 | 1.1329 | 10.1 | 0 | #DIV/0! | 10.1 | 0 | #DIV/0!
09:17:30 | 435361.4 | 475152.7 | 0.91626 | 13996.6 | 17880.6 | 0.78278 | 2457.5 | 2501.5 | 0.98241 | 697.8 | 760.5 | 0.91755 | 50.6 | 20 | 2.53 | 0 | 20 | 0
09:18:50 | 483975.4 | 463015.5 | 1.0453 | 15028.2 | 17360.3 | 0.86566 | 2619.3 | 2231.3 | 1.1739 | 728.1 | 790.5 | 0.92106 | 30.3 | 10 | 3.03 | 0 | 10 | 0
09:20:10 | 470565.3 | 429195.3 | 1.0964 | 14229.2 | 15149 | 0.93928 | 2599.1 | 2271.4 | 1.1443 | 839.4 | 460.3 | 1.8236 | 50.6 | 40 | 1.265 | 0 | 20 | 0
09:21:30 | 478200.8 | 399327.6 | 1.1975 | 14552.8 | 15079 | 0.9651 | 2568.7 | 2321.4 | 1.1065 | 1163 | 690.4 | 1.6845 | 141.6 | 110.1 | 1.2861 | 50.6 | 50 | 1.012
09:22:50 | 426037.1 | 411755 | 1.0347 | 12833.6 | 15309.1 | 0.8383 | 2356.4 | 2211.3 | 1.0656 | 920.3 | 880.5 | 1.0452 | 80.9 | 130.1 | 0.62183 | 70.8 | 60 | 1.18
09:24:10 | 448104 | 428775.1 | 1.0451 | 12419 | 14428.6 | 0.86072 | 2336.1 | 2051.2 | 1.1389 | 758.5 | 780.5 | 0.97181 | 60.7 | 50 | 1.214 | 10.1 | 20 | 0.505
09:25:30 | 478099.6 | 408092.8 | 1.1715 | 14451.7 | 15059 | 0.95967 | 2083.3 | 2141.3 | 0.97291 | 900.1 | 770.5 | 1.1682 | 141.6 | 150.1 | 0.94337 | 30.3 | 10 | 3.03
09:26:50 | 413951.8 | 466477.5 | 0.8874 | 12327.9 | 17450.4 | 0.70645 | 2285.6 | 2321.4 | 0.98458 | 718 | 850.5 | 0.84421 | 70.8 | 50 | 1.416 | 91 | 20 | 4.55
09:28:10 | 462849 | 469939.6 | 0.98491 | 13612.3 | 17080.2 | 0.79696 | 2457.5 | 2411.4 | 1.0191 | 981 | 770.5 | 1.2732 | 80.9 | 70 | 1.1557 | 20.2 | 10 | 2.02
09:29:30 | 473295.9 | 459393.3 | 1.0303 | 14562.9 | 16890 | 0.86222 | 2447.4 | 2321.4 | 1.0543 | 960.8 | 830.5 | 1.1569 | 30.3 | 20 | 1.515 | 40.5 | 20 | 2.025
09:30:50 | 473568.9 | 449987.7 | 1.0524 | 14118 | 17210.2 | 0.82033 | 2508.1 | 2421.4 | 1.0358 | 890 | 800.5 | 1.1118 | 70.8 | 50 | 1.416 | 0 | 10 | 0
09:32:10 | 451117.7 | 416607.8 | 1.0828 | 13996.6 | 15709.3 | 0.89098 | 2144 | 2211.3 | 0.96957 | 869.7 | 580.3 | 1.4987 | 70.8 | 60 | 1.18 | 10.1 | 10 | 1.01
09:33:30 | 494149.2 | 432697.4 | 1.142 | 14643.9 | 15669.3 | 0.93456 | 2528.3 | 2051.2 | 1.2326 | 778.7 | 540.3 | 1.4412 | 101.1 | 40 | 2.5275 | 0 | 30 | 0
09:34:50 | 437576.2 | 391573 | 1.1175 | 13147.1 | 14428.6 | 0.91118 | 2063.1 | 1781.1 | 1.1583 | 667.5 | 520.3 | 1.2829 | 70.8 | 60 | 1.18 | 10.1 | 20 | 0.505
09:36:10 | 431518.4 | 409003.3 | 1.055 | 12692 | 15289.1 | 0.83013 | 2204.7 | 2111.3 | 1.0442 | 677.6 | 580.3 | 1.1677 | 20.2 | 40 | 0.505 | 20.2 | 10 | 2.02
09:37:30 | 458227.3 | 414236.4 | 1.1062 | 13814.6 | 15419.2 | 0.89593 | 2083.3 | 2101.3 | 0.99143 | 758.5 | 540.3 | 1.4038 | 70.8 | 50 | 1.416 | 10.1 | 10 | 1.01
09:38:50 | 484238.3 | 455711.1 | 1.0626 | 14927 | 17440.4 | 0.85589 | 2508.1 | 2331.4 | 1.0758 | 667.5 | 790.5 | 0.8444 | 30.3 | 50 | 0.606 | 10.1 | 10 | 1.01
09:40:10 | 444584.6 | 406241.7 | 1.0944 | 14380.9 | 16249.7 | 0.88499 | 2447.4 | 2001.2 | 1.223 | 707.9 | 450.3 | 1.5721 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
09:41:30 | 475996.1 | 444084.2 | 1.0719 | 14350.6 | 17580.5 | 0.81628 | 2669.9 | 2661.6 | 1.0031 | 890 | 600.4 | 1.4823 | 50.6 | 80 | 0.6325 | 0 | 10 | 0
09:42:50 | 448225.3 | 387630.6 | 1.1563 | 13824.7 | 15289.1 | 0.90422 | 2315.9 | 1961.2 | 1.1809 | 738.3 | 610.4 | 1.2095 | 50.6 | 30 | 1.6867 | 0 | 0 | #DIV/0!
09:44:10 | 480759.4 | 457672.3 | 1.0504 | 15392.2 | 18891.2 | 0.81478 | 2589 | 2471.5 | 1.0475 | 960.8 | 910.5 | 1.0552 | 151.7 | 190.1 | 0.798 | 10.1 | 30 | 0.33667
09:45:30 | 470140.6 | 424202.4 | 1.1083 | 14724.8 | 17450.4 | 0.84381 | 2831.7 | 2381.4 | 1.1891 | 879.8 | 710.4 | 1.2385 | 121.4 | 50 | 2.428 | 50.6 | 20 | 2.53
09:46:50 | 501997 | 476753.6 | 1.0529 | 16585.6 | 21452.8 | 0.77312 | 3155.3 | 2721.6 | 1.1594 | 1173.1 | 1080.6 | 1.0856 | 151.7 | 90.1 | 1.6837 | 30.3 | 60 | 0.505
09:48:10 | 492187.3 | 454750.5 | 1.0823 | 16868.8 | 19651.7 | 0.85839 | 3175.5 | 3071.8 | 1.0338 | 1608 | 1200.7 | 1.3392 | 424.8 | 170.1 | 2.4974 | 70.8 | 110.1 | 0.64305
09:49:30 | 493785.1 | 500637.8 | 0.98631 | 16363.1 | 21773 | 0.75153 | 3307 | 3772.2 | 0.87668 | 1577.7 | 1631 | 0.96732 | 161.8 | 300.2 | 0.53897 | 101.1 | 90.1 | 1.1221
09:50:50 | 499933.9 | 469179.1 | 1.0656 | 17687.9 | 20632.3 | 0.85729 | 3387.9 | 3071.8 | 1.1029 | 1567.5 | 1190.7 | 1.3165 | 161.8 | 270.2 | 0.59882 | 40.5 | 70 | 0.57857
09:52:10 | 504333.2 | 520719.8 | 0.96853 | 18163.2 | 24254.4 | 0.74886 | 3489 | 3632.2 | 0.96057 | 1314.7 | 1601 | 0.82117 | 192.2 | 270.2 | 0.71132 | 40.5 | 70 | 0.57857
09:53:30 | 496262.8 | 500757.9 | 0.99102 | 17698 | 21252.6 | 0.83275 | 3064.3 | 3362 | 0.91145 | 1294.5 | 1230.7 | 1.0518 | 111.2 | 120.1 | 0.9259 | 50.6 | 50 | 1.012
09:54:50 | 506517.6 | 445395 | 1.1372 | 18001.4 | 19911.8 | 0.90406 | 3428.4 | 3001.8 | 1.1421 | 1264.1 | 1080.6 | 1.1698 | 70.8 | 190.1 | 0.37244 | 40.5 | 60 | 0.675
09:56:10 | 477705.2 | 434788.7 | 1.0987 | 17242.9 | 19761.8 | 0.87254 | 3003.6 | 2341.4 | 1.2828 | 1031.5 | 820.5 | 1.2572 | 131.5 | 80 | 1.6438 | 10.1 | 20 | 0.505
09:57:30 | 440984.3 | 438000.6 | 1.0068 | 15766.4 | 19941.9 | 0.79062 | 2902.5 | 2411.4 | 1.2037 | 910.2 | 770.5 | 1.1813 | 91 | 100.1 | 0.90909 | 20.2 | 0 | #DIV/0!
09:58:50 | 493734.6 | 398056.8 | 1.2404 | 17748.6 | 18571 | 0.95572 | 3458.7 | 2201.3 | 1.5712 | 970.9 | 710.4 | 1.3667 | 80.9 | 50 | 1.618 | 20.2 | 10 | 2.02
10:00:10 | 459744.2 | 413756.2 | 1.1111 | 17000.2 | 19101.4 | 0.89 | 3155.3 | 2531.5 | 1.2464 | 1395.6 | 910.5 | 1.5328 | 141.6 | 100.1 | 1.4146 | 80.9 | 110.1 | 0.73479
10:01:30 | 468148.3 | 383738.3 | 1.22 | 16221.5 | 16399.8 | 0.98913 | 2659.8 | 2501.5 | 1.0633 | 1072 | 910.5 | 1.1774 | 80.9 | 110.1 | 0.73479 | 30.3 | 30 | 1.01
10:02:50 | 418725.3 | 368559.3 | 1.1361 | 14431.5 | 15929.5 | 0.90596 | 2427.2 | 2371.4 | 1.0235 | 1142.8 | 880.5 | 1.2979 | 91 | 90.1 | 1.01 | 10.1 | 20 | 0.505
10:04:10 | 434785 | 381476.9 | 1.1397 | 15088.8 | 16920.1 | 0.89177 | 2953 | 2471.5 | 1.1948 | 1314.7 | 800.5 | 1.6423 | 192.2 | 110.1 | 1.7457 | 40.5 | 60 | 0.675
10:05:30 | 471374.4 | 365717.6 | 1.2889 | 16737.3 | 16449.8 | 1.0175 | 3802.5 | 2791.7 | 1.3621 | 2659.8 | 1470.9 | 1.8083 | 434.9 | 180.1 | 2.4148 | 121.4 | 80 | 1.5175
10:06:50 | 420869.3 | 371831.2 | 1.1319 | 15463 | 17540.4 | 0.88156 | 2953 | 3372 | 0.87574 | 1820.4 | 1751 | 1.0396 | 394.4 | 420.3 | 0.93838 | 141.6 | 150.1 | 0.94337
10:08:10 | 434299.5 | 361975.3 | 1.1998 | 14431.5 | 15909.5 | 0.9071 | 2771 | 2811.7 | 0.98552 | 1142.8 | 1310.8 | 0.87183 | 222.5 | 230.1 | 0.96697 | 60.7 | 100.1 | 0.60639
10:09:30 | 409431.3 | 348647.4 | 1.1743 | 13996.6 | 15459.2 | 0.90539 | 2781.1 | 2631.6 | 1.0568 | 1486.6 | 960.6 | 1.5476 | 232.6 | 110.1 | 2.1126 | 60.7 | 20 | 3.035
10:10:50 | 417056.6 | 367528.7 | 1.1348 | 14987.7 | 16399.8 | 0.9139 | 3114.9 | 3442 | 0.90497 | 2053 | 1751 | 1.1725 | 465.2 | 280.2 | 1.6602 | 91 | 80 | 1.1375
10:12:10 | 407439 | 341143 | 1.1943 | 13491 | 14788.8 | 0.91224 | 3145.2 | 2671.6 | 1.1773 | 1537.2 | 1310.8 | 1.1727 | 333.7 | 240.1 | 1.3898 | 50.6 | 30 | 1.6867
10:13:30 | 397406.7 | 351329 | 1.1312 | 12803.3 | 15779.4 | 0.81139 | 2680 | 2541.5 | 1.0545 | 1142.8 | 1100.7 | 1.0382 | 161.8 | 160.1 | 1.0106 | 40.5 | 90.1 | 0.4495
10:14:50 | 415569.9 | 358623.3 | 1.1588 | 14006.7 | 14728.8 | 0.95097 | 2629.4 | 2411.4 | 1.0904 | 1456.3 | 1220.7 | 1.193 | 252.8 | 90.1 | 2.8058 | 50.6 | 30 | 1.6867
10:16:10 | 396739.3 | 366528.1 | 1.0824 | 13187.6 | 15739.4 | 0.83787 | 2821.6 | 2921.7 | 0.96574 | 1213.6 | 1721 | 0.70517 | 101.1 | 240.1 | 0.42107 | 50.6 | 50 | 1.012
10:17:30 | 391531 | 349678 | 1.1197 | 13005.5 | 14808.8 | 0.87823 | 2427.2 | 2461.5 | 0.98607 | 1274.3 | 1050.6 | 1.2129 | 202.3 | 240.1 | 0.84257 | 40.5 | 60 | 0.675
10:18:50 | 460158.9 | 363636.3 | 1.2654 | 15655.2 | 14638.7 | 1.0694 | 3529.5 | 2751.6 | 1.2827 | 2194.6 | 1060.6 | 2.0692 | 364.1 | 120.1 | 3.0316 | 161.8 | 50 | 3.236
10:20:10 | 423994.2 | 413836.2 | 1.0245 | 14067.4 | 18270.9 | 0.76993 | 2953 | 3211.9 | 0.91939 | 1446.2 | 1901.1 | 0.76072 | 303.4 | 330.2 | 0.91884 | 91 | 150.1 | 0.60626
10:21:30 | 440761.8 | 385779.5 | 1.1425 | 15048.4 | 16709.9 | 0.90057 | 3266.6 | 2961.8 | 1.1029 | 2639.5 | 2031.2 | 1.2995 | 829.3 | 490.3 | 1.6914 | 273.1 | 210.1 | 1.2999
10:22:50 | 445373.4 | 386700.1 | 1.1517 | 15210.2 | 16529.8 | 0.92017 | 3205.9 | 2971.8 | 1.0788 | 2214.8 | 2101.3 | 1.054 | 606.8 | 630.4 | 0.96256 | 192.2 | 290.2 | 0.6623
10:24:10 | 462404 | 375003.1 | 1.2331 | 15726 | 15839.4 | 0.99284 | 3185.6 | 2941.8 | 1.0829 | 2083.3 | 1881.1 | 1.1075 | 485.4 | 600.4 | 0.80846 | 80.9 | 250.1 | 0.32347
10:25:30 | 435341.2 | 381436.9 | 1.1413 | 14350.6 | 16479.8 | 0.8708 | 2831.7 | 2981.8 | 0.94966 | 1163 | 1590.9 | 0.73103 | 151.7 | 340.2 | 0.44591 | 30.3 | 120.1 | 0.25229
10:26:50 | 395454.9 | 361435 | 1.0941 | 13046 | 15569.3 | 0.83793 | 2498 | 2301.4 | 1.0854 | 1072 | 750.4 | 1.4286 | 111.2 | 150.1 | 0.74084 | 20.2 | 50 | 0.404
10:28:10 | 404516.3 | 344244.8 | 1.1751 | 14168.5 | 14598.7 | 0.97053 | 2558.6 | 2361.4 | 1.0835 | 1193.4 | 980.6 | 1.217 | 151.7 | 170.1 | 0.89183 | 40.5 | 40 | 1.0125
10:29:30 | 398620.3 | 336410.2 | 1.1849 | 13420.2 | 14408.6 | 0.9314 | 2629.4 | 2021.2 | 1.3009 | 1011.3 | 870.5 | 1.1617 | 252.8 | 110.1 | 2.2961 | 50.6 | 20 | 2.53
10:30:50 | 408703.1 | 345045.3 | 1.1845 | 14360.7 | 14878.9 | 0.96517 | 2629.4 | 2151.3 | 1.2222 | 1365.3 | 1100.7 | 1.2404 | 161.8 | 130.1 | 1.2437 | 20.2 | 70 | 0.28857
10:32:10 | 433490.5 | 346746.3 | 1.2502 | 14694.4 | 14328.5 | 1.0255 | 2589 | 1981.2 | 1.3068 | 1072 | 830.5 | 1.2908 | 121.4 | 110.1 | 1.1026 | 10.1 | 60 | 0.16833
10:33:30 | 429910.4 | 364166.7 | 1.1805 | 14977.6 | 16529.8 | 0.9061 | 2417 | 2221.3 | 1.0881 | 1072 | 980.6 | 1.0932 | 91 | 90.1 | 1.01 | 20.2 | 10 | 2.02
10:34:50 | 409704.3 | 361154.9 | 1.1344 | 14825.9 | 14958.9 | 0.99111 | 2669.9 | 2491.5 | 1.0716 | 991.1 | 790.5 | 1.2538 | 141.6 | 90.1 | 1.5716 | 20.2 | 40 | 0.505
10:36:10 | 490680.4 | 342373.7 | 1.4332 | 17829.5 | 14758.8 | 1.2081 | 2912.6 | 2481.5 | 1.1737 | 1608 | 720.4 | 2.2321 | 313.5 | 100.1 | 3.1319 | 101.1 | 40 | 2.5275
10:37:30 | 466712.2 | 402159.3 | 1.1605 | 16363.1 | 19571.6 | 0.83606 | 3266.6 | 2801.7 | 1.1659 | 1557.4 | 1310.8 | 1.1881 | 242.7 | 310.2 | 0.7824 | 101.1 | 40 | 2.5275
10:38:50 | 406093.9 | 403430 | 1.0066 | 15301.2 | 18400.9 | 0.83155 | 2589 | 2901.7 | 0.89224 | 758.5 | 1410.8 | 0.53764 | 80.9 | 260.2 | 0.31091 | 30.3 | 100.1 | 0.3027
10:40:10 | 442572.1 | 361355 | 1.2248 | 16969.9 | 17090.2 | 0.99296 | 2558.6 | 2411.4 | 1.061 | 991.1 | 820.5 | 1.2079 | 111.2 | 100.1 | 1.1109 | 20.2 | 20 | 1.01
10:41:30 | 435674.9 | 382397.5 | 1.1393 | 15958.6 | 18170.8 | 0.87826 | 2963.2 | 2361.4 | 1.2548 | 1072 | 760.5 | 1.4096 | 111.2 | 110.1 | 1.01 | 50.6 | 40 | 1.265
10:42:50 | 423781.8 | 377484.6 | 1.1226 | 16160.8 | 17490.4 | 0.92398 | 2477.7 | 2551.5 | 0.97108 | 1021.4 | 910.5 | 1.1218 | 131.5 | 120.1 | 1.0949 | 111.2 | 90.1 | 1.2342
10:44:10 | 471768.8 | 372691.7 | 1.2658 | 17950.9 | 17260.3 | 1.04 | 3023.8 | 2401.4 | 1.2592 | 1203.5 | 900.5 | 1.3365 | 171.9 | 140.1 | 1.227 | 60.7 | 80 | 0.75875
10:45:30 | 409188.5 | 381016.7 | 1.0739 | 15574.3 | 17980.7 | 0.86617 | 2437.3 | 2181.3 | 1.1174 | 970.9 | 770.5 | 1.2601 | 80.9 | 90.1 | 0.89789 | 20.2 | 40 | 0.505
10:46:50 | 456336.1 | 356121.9 | 1.2814 | 16433.9 | 15689.3 | 1.0475 | 2791.2 | 1981.2 | 1.4088 | 950.6 | 720.4 | 1.3195 | 60.7 | 90.1 | 0.6737 | 20.2 | 30 | 0.67333
10:48:10 | 497891.1 | 370070.2 | 1.3454 | 18709.3 | 16740 | 1.1176 | 3327.2 | 2161.3 | 1.5394 | 1709.1 | 650.4 | 2.6278 | 293.3 | 80 | 3.6663 | 80.9 | 30 | 2.6967
10:49:30 | 559702.7 | 432327.2 | 1.2946 | 20246.5 | 20182 | 1.0032 | 4237.4 | 3261.9 | 1.2991 | 2366.5 | 1510.9 | 1.5663 | 475.3 | 340.2 | 1.3971 | 222.5 | 120.1 | 1.8526
10:50:50 | 445798.2 | 452379.1 | 0.98545 | 17283.4 | 21642.9 | 0.79857 | 3033.9 | 3332 | 0.91053 | 1415.8 | 2081.2 | 0.68028 | 182 | 340.2 | 0.53498 | 70.8 | 100.1 | 0.70729
10:52:10 | 487899.3 | 401939.1 | 1.2139 | 18153.1 | 18160.8 | 0.99958 | 2993.5 | 2651.6 | 1.1289 | 1082.1 | 1170.7 | 0.92432 | 70.8 | 160.1 | 0.44222 | 50.6 | 80 | 0.6325
10:53:30 | 468896.6 | 402149.3 | 1.166 | 17657.6 | 17550.4 | 1.0061 | 2882.3 | 2411.4 | 1.1953 | 1021.4 | 710.4 | 1.4378 | 182 | 150.1 | 1.2125 | 30.3 | 20 | 1.515
10:54:50 | 500712.6 | 399617.8 | 1.253 | 19022.9 | 18831.2 | 1.0102 | 3276.7 | 2521.5 | 1.2995 | 1173.1 | 840.5 | 1.3957 | 232.6 | 110.1 | 2.1126 | 40.5 | 20 | 2.025
10:56:10 | 600367.7 | 413886.2 | 1.4506 | 23118.7 | 19451.6 | 1.1885 | 4904.9 | 2941.8 | 1.6673 | 3903.7 | 1260.8 | 3.0962 | 890 | 240.1 | 3.7068 | 313.5 | 60 | 5.225
10:57:30 | 497092.1 | 444414.4 | 1.1185 | 19164.4 | 21022.5 | 0.91161 | 3822.8 | 3832.3 | 0.99752 | 2771 | 2301.4 | 1.204 | 546.1 | 640.4 | 0.85275 | 131.5 | 190.1 | 0.69174
10:58:50 | 457165.4 | 493783.8 | 0.92584 | 17930.6 | 23654.1 | 0.75803 | 3367.7 | 4212.5 | 0.79945 | 1901.3 | 2901.7 | 0.65524 | 343.8 | 660.4 | 0.52059 | 111.2 | 130.1 | 0.85473
11:00:10 | 557953.1 | 424872.8 | 1.3132 | 21025.3 | 19991.9 | 1.0517 | 4631.8 | 3191.9 | 1.4511 | 3246.3 | 1621 | 2.0027 | 900.1 | 390.2 | 2.3068 | 313.5 | 90.1 | 3.4795
11:01:30 | 525125.8 | 444344.3 | 1.1818 | 20883.7 | 20852.4 | 1.0015 | 3974.5 | 3462.1 | 1.148 | 3448.6 | 2511.5 | 1.3731 | 768.6 | 420.3 | 1.8287 | 212.4 | 210.1 | 1.0109
11:02:50 | 490093.8 | 488970.9 | 1.0023 | 18143 | 24064.3 | 0.75394 | 3832.9 | 4742.8 | 0.80815 | 2164.2 | 4052.4 | 0.53405 | 505.7 | 1140.7 | 0.44332 | 232.6 | 350.2 | 0.66419
11:04:10 | 480739.2 | 410884.4 | 1.17 | 17435.1 | 19171.4 | 0.90943 | 2983.4 | 3432 | 0.86929 | 1577.7 | 2031.2 | 0.77673 | 242.7 | 400.2 | 0.60645 | 101.1 | 180.1 | 0.56135
11:05:30 | 501986.9 | 395075 | 1.2706 | 17991.3 | 18280.9 | 0.98416 | 3468.8 | 2591.5 | 1.3385 | 1436.1 | 1510.9 | 0.95049 | 151.7 | 260.2 | 0.58301 | 40.5 | 100.1 | 0.4046
11:06:50 | 479576.1 | 381176.8 | 1.2581 | 16868.8 | 17950.7 | 0.93973 | 2508.1 | 2571.5 | 0.97535 | 1254 | 980.6 | 1.2788 | 202.3 | 130.1 | 1.555 | 30.3 | 20 | 1.515
11:08:10 | 490063.5 | 403610.1 | 1.2142 | 17687.9 | 18871.2 | 0.9373 | 2801.3 | 2481.5 | 1.1289 | 1152.9 | 970.6 | 1.1878 | 131.5 | 130.1 | 1.0108 | 30.3 | 40 | 0.7575
11:09:30 | 495504.4 | 402929.7 | 1.2298 | 17748.6 | 18140.8 | 0.97838 | 2902.5 | 2241.3 | 1.295 | 1142.8 | 810.5 | 1.41 | 151.7 | 80 | 1.8962 | 60.7 | 60 | 1.0117
11:10:50 | 483510.2 | 436439.7 | 1.1079 | 16636.1 | 18761.2 | 0.88673 | 2437.3 | 2361.4 | 1.0321 | 940.5 | 1200.7 | 0.78329 | 202.3 | 160.1 | 1.2636 | 10.1 | 50 | 0.202
11:12:10 | 439780.8 | 410164 | 1.0722 | 15665.3 | 18501 | 0.84673 | 2133.9 | 2311.4 | 0.92321 | 839.4 | 760.5 | 1.1037 | 50.6 | 190.1 | 0.26618 | 10.1 | 20 | 0.505
11:13:30 | 463476 | 429765.7 | 1.0784 | 15503.5 | 18731.1 | 0.82769 | 2396.8 | 1851.1 | 1.2948 | 788.8 | 710.4 | 1.1104 | 101.1 | 90.1 | 1.1221 | 10.1 | 0 | #DIV/0!
11:14:50 | 454657.3 | 397696.6 | 1.1432 | 15200.1 | 17260.3 | 0.88064 | 2366.5 | 1811.1 | 1.3067 | 677.6 | 730.4 | 0.92771 | 91 | 40 | 2.275 | 0 | 10 | 0
11:16:10 | 467956.1 | 392293.4 | 1.1929 | 15584.4 | 15979.5 | 0.97527 | 2619.3 | 1981.2 | 1.3221 | 819.2 | 650.4 | 1.2595 | 40.5 | 50 | 0.81 | 10.1 | 0 | #DIV/0!
11:17:30 | 485755.3 | 419499.6 | 1.1579 | 16191.2 | 16900.1 | 0.95805 | 2467.6 | 1931.1 | 1.2778 | 920.3 | 660.4 | 1.3935 | 70.8 | 20 | 3.54 | 30.3 | 0 | #DIV/0!
11:18:50 | 475753.4 | 406001.5 | 1.1718 | 15928.2 | 16339.7 | 0.97482 | 2578.9 | 2021.2 | 1.2759 | 1223.7 | 660.4 | 1.853 | 252.8 | 70 | 3.6114 | 40.5 | 0 | #DIV/0!
11:20:10 | 493916.6 | 411644.9 | 1.1999 | 15918.1 | 18120.8 | 0.87844 | 2669.9 | 2151.3 | 1.2411 | 1203.5 | 820.5 | 1.4668 | 151.7 | 160.1 | 0.94753 | 40.5 | 80 | 0.50625
11:21:30 | 494442.5 | 417788.6 | 1.1835 | 16272.1 | 16910.1 | 0.96227 | 2619.3 | 2321.4 | 1.1283 | 1345.1 | 1210.7 | 1.111 | 232.6 | 180.1 | 1.2915 | 30.3 | 40 | 0.7575
11:22:50 | 510390.9 | 405361.2 | 1.2591 | 16949.7 | 17210.2 | 0.98486 | 3276.7 | 2231.3 | 1.4685 | 1668.7 | 870.5 | 1.9169 | 374.2 | 80 | 4.6775 | 20.2 | 30 | 0.67333
11:24:10 | 497314.6 | 426293.6 | 1.1666 | 16899.1 | 17590.5 | 0.96069 | 2710.3 | 2321.4 | 1.1675 | 1203.5 | 1370.8 | 0.87795 | 313.5 | 370.2 | 0.84684 | 101.1 | 120.1 | 0.8418
11:25:30 | 513991.2 | 446135.4 | 1.1521 | 16494.6 | 18581.1 | 0.88771 | 2508.1 | 2421.4 | 1.0358 | 1011.3 | 1701 | 0.59453 | 202.3 | 400.2 | 0.5055 | 50.6 | 210.1 | 0.24084
11:26:50 | 492773.8 | 424132.3 | 1.1618 | 16757.5 | 17610.5 | 0.95156 | 2427.2 | 2311.4 | 1.0501 | 1031.5 | 1330.8 | 0.7751 | 70.8 | 120.1 | 0.58951 | 20.2 | 90.1 | 0.2242
11:28:10 | 492379.4 | 400188.1 | 1.2304 | 17758.7 | 17060.2 | 1.0409 | 2659.8 | 2291.4 | 1.1608 | 1142.8 | 970.6 | 1.1774 | 273.1 | 70 | 3.9014 | 40.5 | 10 | 4.05
11:29:30 | 509136.9 | 411094.6 | 1.2385 | 17283.4 | 17030.1 | 1.0149 | 2578.9 | 2171.3 | 1.1877 | 1122.6 | 870.5 | 1.2896 | 131.5 | 100.1 | 1.3137 | 20.2 | 50 | 0.404
11:30:50 | 514557.6 | 428625 | 1.2005 | 17505.9 | 16910.1 | 1.0352 | 2417 | 2341.4 | 1.0323 | 1233.8 | 1000.6 | 1.2331 | 283.2 | 110.1 | 2.5722 | 30.3 | 40 | 0.7575
11:32:10 | 489739.9 | 426964 | 1.147 | 15776.5 | 17290.3 | 0.91245 | 2518.2 | 2401.4 | 1.0486 | 960.8 | 970.6 | 0.9899 | 101.1 | 120.1 | 0.8418 | 30.3 | 20 | 1.515
11:33:30 | 510835.9 | 425283 | 1.2012 | 16524.9 | 17490.4 | 0.9448 | 2386.7 | 2181.3 | 1.0942 | 1122.6 | 1010.6 | 1.1108 | 91 | 170.1 | 0.53498 | 10.1 | 40 | 0.2525
11:34:50 | 524953.9 | 414756.8 | 1.2657 | 16241.7 | 16379.7 | 0.99157 | 2639.5 | 1781.1 | 1.4819 | 890 | 730.4 | 1.2185 | 101.1 | 60 | 1.685 | 10.1 | 30 | 0.33667
11:36:10 | 521970.5 | 411614.9 | 1.2681 | 16191.2 | 15809.4 | 1.0242 | 2730.6 | 1661 | 1.6439 | 1122.6 | 720.4 | 1.5583 | 222.5 | 80 | 2.7812 | 20.2 | 20 | 1.01
11:37:30 | 498528.2 | 435449.1 | 1.1449 | 15928.2 | 17120.2 | 0.93037 | 2386.7 | 2071.2 | 1.1523 | 839.4 | 850.5 | 0.98695 | 60.7 | 70 | 0.86714 | 10.1 | 30 | 0.33667
11:38:50 | 682092.1 | 430276 | 1.5852 | 23351.3 | 17560.4 | 1.3298 | 4834.1 | 2151.3 | 2.2471 | 5238.6 | 710.4 | 7.3742 | 1456.3 | 100.1 | 14.5485 | 525.9 | 30 | 17.53
11:40:10 | 607214.3 | 442763.4 | 1.3714 | 20529.7 | 17820.6 | 1.152 | 3398 | 2471.5 | 1.3749 | 2629.4 | 1160.7 | 2.2654 | 809.1 | 140.1 | 5.7752 | 262.9 | 100.1 | 2.6264
11:41:30 | 518683.7 | 582786.7 | 0.89001 | 16514.8 | 25705.3 | 0.64247 | 2649.6 | 5333.2 | 0.49681 | 1537.2 | 5123 | 0.30006 | 303.4 | 1190.7 | 0.25481 | 151.7 | 480.3 | 0.31584
11:42:50 | 542399.1 | 472711.2 | 1.1474 | 17617.1 | 19301.5 | 0.91273 | 2690.1 | 2881.7 | 0.93351 | 1547.3 | 1931.1 | 0.80125 | 293.3 | 420.3 | 0.69783 | 101.1 | 190.1 | 0.53183
Max |  |  | 1.8237 |  |  | 1.4695 |  |  | 2.2471 |  |  | 7.3742 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Mean |  |  | 1.1486 |  |  | 0.93688 |  |  | 1.1631 |  |  | 1.2827 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Min |  |  | 0.32279 |  |  | 0.64247 |  |  | 0.49681 |  |  | 0.30006 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
St Dev |  |  | 0.17268 |  |  | 0.13733 |  |  | 0.23183 |  |  | 0.65645 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## 1 vs 3 -peaks removed
Time | 0.3um - One | 0.3um -Three | 0.3um -One/Three | 0.5um - One | 0.5um -Three | 0.5um -One/Three | 1.0um -One | 1.0um | 1.0um -One/Three | 2.0um-One | 2.0um -Three | 2.0um -One/Three | 5.0um-One | 5.0um -Three | 5.0um -One/Three | 10.0um-One | 10.0um -Three | 10.0um -One/Three
08:42:50 | 622050.3 | 632746.4 | 0.9831 | 18790.3 | 14218.5 | 1.3215 | 3458.7 | 1891.1 | 1.8289 | 1496.7 | 770.5 | 1.9425 | 242.7 | 210.1 | 1.1552 | 80.9 | 30 | 2.6967
08:44:10 | 506477.2 | 839379.4 | 0.60339 | 15392.2 | 13428 | 1.1463 | 2538.4 | 1831.1 | 1.3863 | 981 | 630.4 | 1.5562 | 101.1 | 20 | 5.055 | 20.2 | 30 | 0.67333
08:45:30 | 592944.6 | 373332.1 | 1.5882 | 17222.7 | 13197.9 | 1.305 | 3135.1 | 1831.1 | 1.7121 | 1486.6 | 820.5 | 1.8118 | 202.3 | 100.1 | 2.021 | 30.3 | 10 | 3.03
08:46:50 | 566630.2 | 360534.5 | 1.5716 | 16565.4 | 13868.3 | 1.1945 | 2983.4 | 1901.1 | 1.5693 | 1163 | 750.4 | 1.5498 | 121.4 | 30 | 4.0467 | 10.1 | 70 | 0.14429
08:48:10 | 577471.5 | 316648.4 | 1.8237 | 17232.8 | 11727 | 1.4695 | 2902.5 | 1911.1 | 1.5188 | 1183.2 | 670.4 | 1.7649 | 101.1 | 50 | 2.022 | 0 | 20 | 0
08:49:30 | 579777.3 | 358203.1 | 1.6186 | 17576.7 | 14278.5 | 1.231 | 3398 | 1871.1 | 1.816 | 1294.5 | 890.5 | 1.4537 | 121.4 | 140.1 | 0.86652 | 30.3 | 40 | 0.7575
08:50:50 | 568005.6 | 348667.4 | 1.6291 | 16666.5 | 12807.6 | 1.3013 | 2983.4 | 2151.3 | 1.3868 | 1476.5 | 1030.6 | 1.4327 | 101.1 | 80 | 1.2637 | 60.7 | 10 | 6.07
08:52:10 | 531800.5 | 1647510.1 | 0.32279 | 17799.2 | 13688.1 | 1.3003 | 3033.9 | 2281.4 | 1.3298 | 1405.7 | 980.6 | 1.4335 | 50.6 | 40 | 1.265 | 10.1 | 20 | 0.505
08:53:30 | 588545.4 | 642812.4 | 0.91558 | 18173.3 | 15489.2 | 1.1733 | 4197 | 2791.7 | 1.5034 | 2599.1 | 1981.2 | 1.3119 | 505.7 | 300.2 | 1.6845 | 141.6 | 110.1 | 1.2861
08:54:50 | 526339.4 | 381126.8 | 1.381 | 16868.8 | 15399.2 | 1.0954 | 3752 | 2731.6 | 1.3736 | 3114.9 | 1891.1 | 1.6471 | 647.2 | 520.3 | 1.2439 | 171.9 | 150.1 | 1.1452
08:56:10 | 394362.7 | 397066.2 | 0.99319 | 12681.9 | 16740 | 0.75758 | 2791.2 | 2991.8 | 0.93295 | 1749.6 | 1781.1 | 0.98231 | 293.3 | 200.1 | 1.4658 | 80.9 | 100.1 | 0.80819
08:57:30 | 496839.3 | 360854.7 | 1.3768 | 16150.7 | 15149 | 1.0661 | 4166.6 | 2481.5 | 1.6791 | 2336.1 | 1841.1 | 1.2689 | 434.9 | 220.1 | 1.9759 | 91 | 90.1 | 1.01
08:58:50 | 468208.9 | 350718.7 | 1.335 | 15452.9 | 14118.4 | 1.0945 | 3640.7 | 2881.7 | 1.2634 | 2356.4 | 1530.9 | 1.5392 | 323.6 | 130.1 | 2.4873 | 121.4 | 140.1 | 0.86652
09:00:10 | 388304.9 | 366458 | 1.0596 | 12085.2 | 15529.2 | 0.77822 | 2771 | 2781.7 | 0.99615 | 1982.2 | 2081.2 | 0.95243 | 455.1 | 400.2 | 1.1372 | 101.1 | 240.1 | 0.42107
09:01:30 | 448983.8 | 450888.3 | 0.99578 | 14320.2 | 18400.9 | 0.77823 | 3307 | 3512.1 | 0.9416 | 2255.2 | 2141.3 | 1.0532 | 354 | 390.2 | 0.90723 | 232.6 | 180.1 | 1.2915
09:02:50 | 462393.9 | 395645.4 | 1.1687 | 14643.9 | 16209.6 | 0.90341 | 3357.6 | 3161.9 | 1.0619 | 1810.3 | 2071.2 | 0.87403 | 374.2 | 450.3 | 0.831 | 91 | 200.1 | 0.45477
09:04:10 | 420181.6 | 438590.9 | 0.95803 | 13683.1 | 17900.7 | 0.76439 | 2750.8 | 3051.8 | 0.90137 | 1527.1 | 1991.2 | 0.76692 | 475.3 | 320.2 | 1.4844 | 91 | 160.1 | 0.56839
09:05:30 | 467561.7 | 466547.6 | 1.0022 | 15230.4 | 18621.1 | 0.81791 | 3569.9 | 3492.1 | 1.0223 | 2194.6 | 2281.4 | 0.96195 | 404.5 | 470.3 | 0.86009 | 182 | 190.1 | 0.95739
09:06:50 | 414629.4 | 441582.7 | 0.93896 | 13056.1 | 17200.2 | 0.75907 | 3023.8 | 2821.7 | 1.0716 | 1486.6 | 1370.8 | 1.0845 | 182 | 220.1 | 0.8269 | 50.6 | 90.1 | 0.5616
09:08:10 | 481315.6 | 420330.1 | 1.1451 | 15139.4 | 16539.8 | 0.91533 | 3650.9 | 3031.8 | 1.2042 | 1709.1 | 1841.1 | 0.9283 | 333.7 | 280.2 | 1.1909 | 111.2 | 60 | 1.8533
09:09:30 | 461433.1 | 429705.7 | 1.0738 | 14643.9 | 17380.3 | 0.84256 | 2851.9 | 2621.6 | 1.0878 | 1334.9 | 1380.8 | 0.96676 | 222.5 | 150.1 | 1.4823 | 70.8 | 50 | 1.416
09:10:50 | 467258.3 | 449367.3 | 1.0398 | 14967.5 | 17760.6 | 0.84274 | 2680 | 2721.6 | 0.98471 | 1304.6 | 1200.7 | 1.0865 | 121.4 | 100.1 | 1.2128 | 40.5 | 20 | 2.025
09:12:10 | 479748.1 | 421971 | 1.1369 | 15007.9 | 16509.8 | 0.90903 | 2659.8 | 2541.5 | 1.0465 | 1051.8 | 960.6 | 1.0949 | 111.2 | 60 | 1.8533 | 0 | 20 | 0
09:13:30 | 504980.4 | 468848.9 | 1.0771 | 14916.9 | 18010.7 | 0.82822 | 2791.2 | 2851.7 | 0.97878 | 1021.4 | 1020.6 | 1.0008 | 40.5 | 80 | 0.50625 | 0 | 10 | 0
09:14:50 | 449337.8 | 428955.2 | 1.0475 | 13329.1 | 16179.6 | 0.82382 | 2356.4 | 2121.3 | 1.1108 | 728.1 | 840.5 | 0.86627 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
09:16:10 | 450379.4 | 423481.9 | 1.0635 | 14360.7 | 15179 | 0.94609 | 2781.1 | 2071.2 | 1.3427 | 657.4 | 580.3 | 1.1329 | 10.1 | 0 | #DIV/0! | 10.1 | 0 | #DIV/0!
09:17:30 | 435361.4 | 475152.7 | 0.91626 | 13996.6 | 17880.6 | 0.78278 | 2457.5 | 2501.5 | 0.98241 | 697.8 | 760.5 | 0.91755 | 50.6 | 20 | 2.53 | 0 | 20 | 0
09:18:50 | 483975.4 | 463015.5 | 1.0453 | 15028.2 | 17360.3 | 0.86566 | 2619.3 | 2231.3 | 1.1739 | 728.1 | 790.5 | 0.92106 | 30.3 | 10 | 3.03 | 0 | 10 | 0
09:20:10 | 470565.3 | 429195.3 | 1.0964 | 14229.2 | 15149 | 0.93928 | 2599.1 | 2271.4 | 1.1443 | 839.4 | 460.3 | 1.8236 | 50.6 | 40 | 1.265 | 0 | 20 | 0
09:21:30 | 478200.8 | 399327.6 | 1.1975 | 14552.8 | 15079 | 0.9651 | 2568.7 | 2321.4 | 1.1065 | 1163 | 690.4 | 1.6845 | 141.6 | 110.1 | 1.2861 | 50.6 | 50 | 1.012
09:22:50 | 426037.1 | 411755 | 1.0347 | 12833.6 | 15309.1 | 0.8383 | 2356.4 | 2211.3 | 1.0656 | 920.3 | 880.5 | 1.0452 | 80.9 | 130.1 | 0.62183 | 70.8 | 60 | 1.18
09:24:10 | 448104 | 428775.1 | 1.0451 | 12419 | 14428.6 | 0.86072 | 2336.1 | 2051.2 | 1.1389 | 758.5 | 780.5 | 0.97181 | 60.7 | 50 | 1.214 | 10.1 | 20 | 0.505
09:25:30 | 478099.6 | 408092.8 | 1.1715 | 14451.7 | 15059 | 0.95967 | 2083.3 | 2141.3 | 0.97291 | 900.1 | 770.5 | 1.1682 | 141.6 | 150.1 | 0.94337 | 30.3 | 10 | 3.03
09:26:50 | 413951.8 | 466477.5 | 0.8874 | 12327.9 | 17450.4 | 0.70645 | 2285.6 | 2321.4 | 0.98458 | 718 | 850.5 | 0.84421 | 70.8 | 50 | 1.416 | 91 | 20 | 4.55
09:28:10 | 462849 | 469939.6 | 0.98491 | 13612.3 | 17080.2 | 0.79696 | 2457.5 | 2411.4 | 1.0191 | 981 | 770.5 | 1.2732 | 80.9 | 70 | 1.1557 | 20.2 | 10 | 2.02
09:29:30 | 473295.9 | 459393.3 | 1.0303 | 14562.9 | 16890 | 0.86222 | 2447.4 | 2321.4 | 1.0543 | 960.8 | 830.5 | 1.1569 | 30.3 | 20 | 1.515 | 40.5 | 20 | 2.025
09:30:50 | 473568.9 | 449987.7 | 1.0524 | 14118 | 17210.2 | 0.82033 | 2508.1 | 2421.4 | 1.0358 | 890 | 800.5 | 1.1118 | 70.8 | 50 | 1.416 | 0 | 10 | 0
09:32:10 | 451117.7 | 416607.8 | 1.0828 | 13996.6 | 15709.3 | 0.89098 | 2144 | 2211.3 | 0.96957 | 869.7 | 580.3 | 1.4987 | 70.8 | 60 | 1.18 | 10.1 | 10 | 1.01
09:33:30 | 494149.2 | 432697.4 | 1.142 | 14643.9 | 15669.3 | 0.93456 | 2528.3 | 2051.2 | 1.2326 | 778.7 | 540.3 | 1.4412 | 101.1 | 40 | 2.5275 | 0 | 30 | 0
09:34:50 | 437576.2 | 391573 | 1.1175 | 13147.1 | 14428.6 | 0.91118 | 2063.1 | 1781.1 | 1.1583 | 667.5 | 520.3 | 1.2829 | 70.8 | 60 | 1.18 | 10.1 | 20 | 0.505
09:36:10 | 431518.4 | 409003.3 | 1.055 | 12692 | 15289.1 | 0.83013 | 2204.7 | 2111.3 | 1.0442 | 677.6 | 580.3 | 1.1677 | 20.2 | 40 | 0.505 | 20.2 | 10 | 2.02
09:37:30 | 458227.3 | 414236.4 | 1.1062 | 13814.6 | 15419.2 | 0.89593 | 2083.3 | 2101.3 | 0.99143 | 758.5 | 540.3 | 1.4038 | 70.8 | 50 | 1.416 | 10.1 | 10 | 1.01
09:38:50 | 484238.3 | 455711.1 | 1.0626 | 14927 | 17440.4 | 0.85589 | 2508.1 | 2331.4 | 1.0758 | 667.5 | 790.5 | 0.8444 | 30.3 | 50 | 0.606 | 10.1 | 10 | 1.01
09:40:10 | 444584.6 | 406241.7 | 1.0944 | 14380.9 | 16249.7 | 0.88499 | 2447.4 | 2001.2 | 1.223 | 707.9 | 450.3 | 1.5721 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
09:41:30 | 475996.1 | 444084.2 | 1.0719 | 14350.6 | 17580.5 | 0.81628 | 2669.9 | 2661.6 | 1.0031 | 890 | 600.4 | 1.4823 | 50.6 | 80 | 0.6325 | 0 | 10 | 0
09:42:50 | 448225.3 | 387630.6 | 1.1563 | 13824.7 | 15289.1 | 0.90422 | 2315.9 | 1961.2 | 1.1809 | 738.3 | 610.4 | 1.2095 | 50.6 | 30 | 1.6867 | 0 | 0 | #DIV/0!
09:44:10 | 480759.4 | 457672.3 | 1.0504 | 15392.2 | 18891.2 | 0.81478 | 2589 | 2471.5 | 1.0475 | 960.8 | 910.5 | 1.0552 | 151.7 | 190.1 | 0.798 | 10.1 | 30 | 0.33667
09:45:30 | 470140.6 | 424202.4 | 1.1083 | 14724.8 | 17450.4 | 0.84381 | 2831.7 | 2381.4 | 1.1891 | 879.8 | 710.4 | 1.2385 | 121.4 | 50 | 2.428 | 50.6 | 20 | 2.53
09:46:50 | 501997 | 476753.6 | 1.0529 | 16585.6 | 21452.8 | 0.77312 | 3155.3 | 2721.6 | 1.1594 | 1173.1 | 1080.6 | 1.0856 | 151.7 | 90.1 | 1.6837 | 30.3 | 60 | 0.505
09:48:10 | 492187.3 | 454750.5 | 1.0823 | 16868.8 | 19651.7 | 0.85839 | 3175.5 | 3071.8 | 1.0338 | 1608 | 1200.7 | 1.3392 | 424.8 | 170.1 | 2.4974 | 70.8 | 110.1 | 0.64305
09:49:30 | 493785.1 | 500637.8 | 0.98631 | 16363.1 | 21773 | 0.75153 | 3307 | 3772.2 | 0.87668 | 1577.7 | 1631 | 0.96732 | 161.8 | 300.2 | 0.53897 | 101.1 | 90.1 | 1.1221
09:50:50 | 499933.9 | 469179.1 | 1.0656 | 17687.9 | 20632.3 | 0.85729 | 3387.9 | 3071.8 | 1.1029 | 1567.5 | 1190.7 | 1.3165 | 161.8 | 270.2 | 0.59882 | 40.5 | 70 | 0.57857
09:52:10 | 504333.2 | 520719.8 | 0.96853 | 18163.2 | 24254.4 | 0.74886 | 3489 | 3632.2 | 0.96057 | 1314.7 | 1601 | 0.82117 | 192.2 | 270.2 | 0.71132 | 40.5 | 70 | 0.57857
09:53:30 | 496262.8 | 500757.9 | 0.99102 | 17698 | 21252.6 | 0.83275 | 3064.3 | 3362 | 0.91145 | 1294.5 | 1230.7 | 1.0518 | 111.2 | 120.1 | 0.9259 | 50.6 | 50 | 1.012
09:54:50 | 506517.6 | 445395 | 1.1372 | 18001.4 | 19911.8 | 0.90406 | 3428.4 | 3001.8 | 1.1421 | 1264.1 | 1080.6 | 1.1698 | 70.8 | 190.1 | 0.37244 | 40.5 | 60 | 0.675
09:56:10 | 477705.2 | 434788.7 | 1.0987 | 17242.9 | 19761.8 | 0.87254 | 3003.6 | 2341.4 | 1.2828 | 1031.5 | 820.5 | 1.2572 | 131.5 | 80 | 1.6438 | 10.1 | 20 | 0.505
09:57:30 | 440984.3 | 438000.6 | 1.0068 | 15766.4 | 19941.9 | 0.79062 | 2902.5 | 2411.4 | 1.2037 | 910.2 | 770.5 | 1.1813 | 91 | 100.1 | 0.90909 | 20.2 | 0 | #DIV/0!
09:58:50 | 493734.6 | 398056.8 | 1.2404 | 17748.6 | 18571 | 0.95572 | 3458.7 | 2201.3 | 1.5712 | 970.9 | 710.4 | 1.3667 | 80.9 | 50 | 1.618 | 20.2 | 10 | 2.02
10:00:10 | 459744.2 | 413756.2 | 1.1111 | 17000.2 | 19101.4 | 0.89 | 3155.3 | 2531.5 | 1.2464 | 1395.6 | 910.5 | 1.5328 | 141.6 | 100.1 | 1.4146 | 80.9 | 110.1 | 0.73479
10:01:30 | 468148.3 | 383738.3 | 1.22 | 16221.5 | 16399.8 | 0.98913 | 2659.8 | 2501.5 | 1.0633 | 1072 | 910.5 | 1.1774 | 80.9 | 110.1 | 0.73479 | 30.3 | 30 | 1.01
10:02:50 | 418725.3 | 368559.3 | 1.1361 | 14431.5 | 15929.5 | 0.90596 | 2427.2 | 2371.4 | 1.0235 | 1142.8 | 880.5 | 1.2979 | 91 | 90.1 | 1.01 | 10.1 | 20 | 0.505
10:04:10 | 434785 | 381476.9 | 1.1397 | 15088.8 | 16920.1 | 0.89177 | 2953 | 2471.5 | 1.1948 | 1314.7 | 800.5 | 1.6423 | 192.2 | 110.1 | 1.7457 | 40.5 | 60 | 0.675
10:05:30 | 471374.4 | 365717.6 | 1.2889 | 16737.3 | 16449.8 | 1.0175 | 3802.5 | 2791.7 | 1.3621 | 2659.8 | 1470.9 | 1.8083 | 434.9 | 180.1 | 2.4148 | 121.4 | 80 | 1.5175
10:06:50 | 420869.3 | 371831.2 | 1.1319 | 15463 | 17540.4 | 0.88156 | 2953 | 3372 | 0.87574 | 1820.4 | 1751 | 1.0396 | 394.4 | 420.3 | 0.93838 | 141.6 | 150.1 | 0.94337
10:08:10 | 434299.5 | 361975.3 | 1.1998 | 14431.5 | 15909.5 | 0.9071 | 2771 | 2811.7 | 0.98552 | 1142.8 | 1310.8 | 0.87183 | 222.5 | 230.1 | 0.96697 | 60.7 | 100.1 | 0.60639
10:09:30 | 409431.3 | 348647.4 | 1.1743 | 13996.6 | 15459.2 | 0.90539 | 2781.1 | 2631.6 | 1.0568 | 1486.6 | 960.6 | 1.5476 | 232.6 | 110.1 | 2.1126 | 60.7 | 20 | 3.035
10:10:50 | 417056.6 | 367528.7 | 1.1348 | 14987.7 | 16399.8 | 0.9139 | 3114.9 | 3442 | 0.90497 | 2053 | 1751 | 1.1725 | 465.2 | 280.2 | 1.6602 | 91 | 80 | 1.1375
10:12:10 | 407439 | 341143 | 1.1943 | 13491 | 14788.8 | 0.91224 | 3145.2 | 2671.6 | 1.1773 | 1537.2 | 1310.8 | 1.1727 | 333.7 | 240.1 | 1.3898 | 50.6 | 30 | 1.6867
10:13:30 | 397406.7 | 351329 | 1.1312 | 12803.3 | 15779.4 | 0.81139 | 2680 | 2541.5 | 1.0545 | 1142.8 | 1100.7 | 1.0382 | 161.8 | 160.1 | 1.0106 | 40.5 | 90.1 | 0.4495
10:14:50 | 415569.9 | 358623.3 | 1.1588 | 14006.7 | 14728.8 | 0.95097 | 2629.4 | 2411.4 | 1.0904 | 1456.3 | 1220.7 | 1.193 | 252.8 | 90.1 | 2.8058 | 50.6 | 30 | 1.6867
10:16:10 | 396739.3 | 366528.1 | 1.0824 | 13187.6 | 15739.4 | 0.83787 | 2821.6 | 2921.7 | 0.96574 | 1213.6 | 1721 | 0.70517 | 101.1 | 240.1 | 0.42107 | 50.6 | 50 | 1.012
10:17:30 | 391531 | 349678 | 1.1197 | 13005.5 | 14808.8 | 0.87823 | 2427.2 | 2461.5 | 0.98607 | 1274.3 | 1050.6 | 1.2129 | 202.3 | 240.1 | 0.84257 | 40.5 | 60 | 0.675
10:18:50 | 460158.9 | 363636.3 | 1.2654 | 15655.2 | 14638.7 | 1.0694 | 3529.5 | 2751.6 | 1.2827 | 2194.6 | 1060.6 | 2.0692 | 364.1 | 120.1 | 3.0316 | 161.8 | 50 | 3.236
10:20:10 | 423994.2 | 413836.2 | 1.0245 | 14067.4 | 18270.9 | 0.76993 | 2953 | 3211.9 | 0.91939 | 1446.2 | 1901.1 | 0.76072 | 303.4 | 330.2 | 0.91884 | 91 | 150.1 | 0.60626
10:21:30 | 440761.8 | 385779.5 | 1.1425 | 15048.4 | 16709.9 | 0.90057 | 3266.6 | 2961.8 | 1.1029 | 2639.5 | 2031.2 | 1.2995 | 829.3 | 490.3 | 1.6914 | 273.1 | 210.1 | 1.2999
10:22:50 | 445373.4 | 386700.1 | 1.1517 | 15210.2 | 16529.8 | 0.92017 | 3205.9 | 2971.8 | 1.0788 | 2214.8 | 2101.3 | 1.054 | 606.8 | 630.4 | 0.96256 | 192.2 | 290.2 | 0.6623
10:24:10 | 462404 | 375003.1 | 1.2331 | 15726 | 15839.4 | 0.99284 | 3185.6 | 2941.8 | 1.0829 | 2083.3 | 1881.1 | 1.1075 | 485.4 | 600.4 | 0.80846 | 80.9 | 250.1 | 0.32347
10:25:30 | 435341.2 | 381436.9 | 1.1413 | 14350.6 | 16479.8 | 0.8708 | 2831.7 | 2981.8 | 0.94966 | 1163 | 1590.9 | 0.73103 | 151.7 | 340.2 | 0.44591 | 30.3 | 120.1 | 0.25229
10:26:50 | 395454.9 | 361435 | 1.0941 | 13046 | 15569.3 | 0.83793 | 2498 | 2301.4 | 1.0854 | 1072 | 750.4 | 1.4286 | 111.2 | 150.1 | 0.74084 | 20.2 | 50 | 0.404
10:28:10 | 404516.3 | 344244.8 | 1.1751 | 14168.5 | 14598.7 | 0.97053 | 2558.6 | 2361.4 | 1.0835 | 1193.4 | 980.6 | 1.217 | 151.7 | 170.1 | 0.89183 | 40.5 | 40 | 1.0125
10:29:30 | 398620.3 | 336410.2 | 1.1849 | 13420.2 | 14408.6 | 0.9314 | 2629.4 | 2021.2 | 1.3009 | 1011.3 | 870.5 | 1.1617 | 252.8 | 110.1 | 2.2961 | 50.6 | 20 | 2.53
10:30:50 | 408703.1 | 345045.3 | 1.1845 | 14360.7 | 14878.9 | 0.96517 | 2629.4 | 2151.3 | 1.2222 | 1365.3 | 1100.7 | 1.2404 | 161.8 | 130.1 | 1.2437 | 20.2 | 70 | 0.28857
10:32:10 | 433490.5 | 346746.3 | 1.2502 | 14694.4 | 14328.5 | 1.0255 | 2589 | 1981.2 | 1.3068 | 1072 | 830.5 | 1.2908 | 121.4 | 110.1 | 1.1026 | 10.1 | 60 | 0.16833
10:33:30 | 429910.4 | 364166.7 | 1.1805 | 14977.6 | 16529.8 | 0.9061 | 2417 | 2221.3 | 1.0881 | 1072 | 980.6 | 1.0932 | 91 | 90.1 | 1.01 | 20.2 | 10 | 2.02
10:34:50 | 409704.3 | 361154.9 | 1.1344 | 14825.9 | 14958.9 | 0.99111 | 2669.9 | 2491.5 | 1.0716 | 991.1 | 790.5 | 1.2538 | 141.6 | 90.1 | 1.5716 | 20.2 | 40 | 0.505
10:36:10 | 490680.4 | 342373.7 | 1.4332 | 17829.5 | 14758.8 | 1.2081 | 2912.6 | 2481.5 | 1.1737 | 1608 | 720.4 | 2.2321 | 313.5 | 100.1 | 3.1319 | 101.1 | 40 | 2.5275
10:37:30 | 466712.2 | 402159.3 | 1.1605 | 16363.1 | 19571.6 | 0.83606 | 3266.6 | 2801.7 | 1.1659 | 1557.4 | 1310.8 | 1.1881 | 242.7 | 310.2 | 0.7824 | 101.1 | 40 | 2.5275
10:38:50 | 406093.9 | 403430 | 1.0066 | 15301.2 | 18400.9 | 0.83155 | 2589 | 2901.7 | 0.89224 | 758.5 | 1410.8 | 0.53764 | 80.9 | 260.2 | 0.31091 | 30.3 | 100.1 | 0.3027
10:40:10 | 442572.1 | 361355 | 1.2248 | 16969.9 | 17090.2 | 0.99296 | 2558.6 | 2411.4 | 1.061 | 991.1 | 820.5 | 1.2079 | 111.2 | 100.1 | 1.1109 | 20.2 | 20 | 1.01
10:41:30 | 435674.9 | 382397.5 | 1.1393 | 15958.6 | 18170.8 | 0.87826 | 2963.2 | 2361.4 | 1.2548 | 1072 | 760.5 | 1.4096 | 111.2 | 110.1 | 1.01 | 50.6 | 40 | 1.265
10:42:50 | 423781.8 | 377484.6 | 1.1226 | 16160.8 | 17490.4 | 0.92398 | 2477.7 | 2551.5 | 0.97108 | 1021.4 | 910.5 | 1.1218 | 131.5 | 120.1 | 1.0949 | 111.2 | 90.1 | 1.2342
10:44:10 | 471768.8 | 372691.7 | 1.2658 | 17950.9 | 17260.3 | 1.04 | 3023.8 | 2401.4 | 1.2592 | 1203.5 | 900.5 | 1.3365 | 171.9 | 140.1 | 1.227 | 60.7 | 80 | 0.75875
10:45:30 | 409188.5 | 381016.7 | 1.0739 | 15574.3 | 17980.7 | 0.86617 | 2437.3 | 2181.3 | 1.1174 | 970.9 | 770.5 | 1.2601 | 80.9 | 90.1 | 0.89789 | 20.2 | 40 | 0.505
10:46:50 | 456336.1 | 356121.9 | 1.2814 | 16433.9 | 15689.3 | 1.0475 | 2791.2 | 1981.2 | 1.4088 | 950.6 | 720.4 | 1.3195 | 60.7 | 90.1 | 0.6737 | 20.2 | 30 | 0.67333
10:48:10 | 497891.1 | 370070.2 | 1.3454 | 18709.3 | 16740 | 1.1176 | 3327.2 | 2161.3 | 1.5394 | 1709.1 | 650.4 | 2.6278 | 293.3 | 80 | 3.6663 | 80.9 | 30 | 2.6967
10:49:30 | 559702.7 | 432327.2 | 1.2946 | 20246.5 | 20182 | 1.0032 | 4237.4 | 3261.9 | 1.2991 | 2366.5 | 1510.9 | 1.5663 | 475.3 | 340.2 | 1.3971 | 222.5 | 120.1 | 1.8526
10:50:50 | 445798.2 | 452379.1 | 0.98545 | 17283.4 | 21642.9 | 0.79857 | 3033.9 | 3332 | 0.91053 | 1415.8 | 2081.2 | 0.68028 | 182 | 340.2 | 0.53498 | 70.8 | 100.1 | 0.70729
10:52:10 | 487899.3 | 401939.1 | 1.2139 | 18153.1 | 18160.8 | 0.99958 | 2993.5 | 2651.6 | 1.1289 | 1082.1 | 1170.7 | 0.92432 | 70.8 | 160.1 | 0.44222 | 50.6 | 80 | 0.6325
10:53:30 | 468896.6 | 402149.3 | 1.166 | 17657.6 | 17550.4 | 1.0061 | 2882.3 | 2411.4 | 1.1953 | 1021.4 | 710.4 | 1.4378 | 182 | 150.1 | 1.2125 | 30.3 | 20 | 1.515
10:54:50 | 500712.6 | 399617.8 | 1.253 | 19022.9 | 18831.2 | 1.0102 | 3276.7 | 2521.5 | 1.2995 | 1173.1 | 840.5 | 1.3957 | 232.6 | 110.1 | 2.1126 | 40.5 | 20 | 2.025
10:56:10 | 600367.7 | 413886.2 | 1.4506 | 23118.7 | 19451.6 | 1.1885 | 4904.9 | 2941.8 | 1.6673 | 3903.7 | 1260.8 | 3.0962 | 890 | 240.1 | 3.7068 | 313.5 | 60 | 5.225
10:57:30 | 497092.1 | 444414.4 | 1.1185 | 19164.4 | 21022.5 | 0.91161 | 3822.8 | 3832.3 | 0.99752 | 2771 | 2301.4 | 1.204 | 546.1 | 640.4 | 0.85275 | 131.5 | 190.1 | 0.69174
10:58:50 | 457165.4 | 493783.8 | 0.92584 | 17930.6 | 23654.1 | 0.75803 | 3367.7 | 4212.5 | 0.79945 | 1901.3 | 2901.7 | 0.65524 | 343.8 | 660.4 | 0.52059 | 111.2 | 130.1 | 0.85473
11:00:10 | 557953.1 | 424872.8 | 1.3132 | 21025.3 | 19991.9 | 1.0517 | 4631.8 | 3191.9 | 1.4511 | 3246.3 | 1621 | 2.0027 | 900.1 | 390.2 | 2.3068 | 313.5 | 90.1 | 3.4795
11:01:30 | 525125.8 | 444344.3 | 1.1818 | 20883.7 | 20852.4 | 1.0015 | 3974.5 | 3462.1 | 1.148 | 3448.6 | 2511.5 | 1.3731 | 768.6 | 420.3 | 1.8287 | 212.4 | 210.1 | 1.0109
11:02:50 | 490093.8 | 488970.9 | 1.0023 | 18143 | 24064.3 | 0.75394 | 3832.9 | 4742.8 | 0.80815 | 2164.2 | 4052.4 | 0.53405 | 505.7 | 1140.7 | 0.44332 | 232.6 | 350.2 | 0.66419
11:04:10 | 480739.2 | 410884.4 | 1.17 | 17435.1 | 19171.4 | 0.90943 | 2983.4 | 3432 | 0.86929 | 1577.7 | 2031.2 | 0.77673 | 242.7 | 400.2 | 0.60645 | 101.1 | 180.1 | 0.56135
11:05:30 | 501986.9 | 395075 | 1.2706 | 17991.3 | 18280.9 | 0.98416 | 3468.8 | 2591.5 | 1.3385 | 1436.1 | 1510.9 | 0.95049 | 151.7 | 260.2 | 0.58301 | 40.5 | 100.1 | 0.4046
11:06:50 | 479576.1 | 381176.8 | 1.2581 | 16868.8 | 17950.7 | 0.93973 | 2508.1 | 2571.5 | 0.97535 | 1254 | 980.6 | 1.2788 | 202.3 | 130.1 | 1.555 | 30.3 | 20 | 1.515
11:08:10 | 490063.5 | 403610.1 | 1.2142 | 17687.9 | 18871.2 | 0.9373 | 2801.3 | 2481.5 | 1.1289 | 1152.9 | 970.6 | 1.1878 | 131.5 | 130.1 | 1.0108 | 30.3 | 40 | 0.7575
11:09:30 | 495504.4 | 402929.7 | 1.2298 | 17748.6 | 18140.8 | 0.97838 | 2902.5 | 2241.3 | 1.295 | 1142.8 | 810.5 | 1.41 | 151.7 | 80 | 1.8962 | 60.7 | 60 | 1.0117
11:10:50 | 483510.2 | 436439.7 | 1.1079 | 16636.1 | 18761.2 | 0.88673 | 2437.3 | 2361.4 | 1.0321 | 940.5 | 1200.7 | 0.78329 | 202.3 | 160.1 | 1.2636 | 10.1 | 50 | 0.202
11:12:10 | 439780.8 | 410164 | 1.0722 | 15665.3 | 18501 | 0.84673 | 2133.9 | 2311.4 | 0.92321 | 839.4 | 760.5 | 1.1037 | 50.6 | 190.1 | 0.26618 | 10.1 | 20 | 0.505
11:13:30 | 463476 | 429765.7 | 1.0784 | 15503.5 | 18731.1 | 0.82769 | 2396.8 | 1851.1 | 1.2948 | 788.8 | 710.4 | 1.1104 | 101.1 | 90.1 | 1.1221 | 10.1 | 0 | #DIV/0!
11:14:50 | 454657.3 | 397696.6 | 1.1432 | 15200.1 | 17260.3 | 0.88064 | 2366.5 | 1811.1 | 1.3067 | 677.6 | 730.4 | 0.92771 | 91 | 40 | 2.275 | 0 | 10 | 0
11:16:10 | 467956.1 | 392293.4 | 1.1929 | 15584.4 | 15979.5 | 0.97527 | 2619.3 | 1981.2 | 1.3221 | 819.2 | 650.4 | 1.2595 | 40.5 | 50 | 0.81 | 10.1 | 0 | #DIV/0!
11:17:30 | 485755.3 | 419499.6 | 1.1579 | 16191.2 | 16900.1 | 0.95805 | 2467.6 | 1931.1 | 1.2778 | 920.3 | 660.4 | 1.3935 | 70.8 | 20 | 3.54 | 30.3 | 0 | #DIV/0!
11:18:50 | 475753.4 | 406001.5 | 1.1718 | 15928.2 | 16339.7 | 0.97482 | 2578.9 | 2021.2 | 1.2759 | 1223.7 | 660.4 | 1.853 | 252.8 | 70 | 3.6114 | 40.5 | 0 | #DIV/0!
11:20:10 | 493916.6 | 411644.9 | 1.1999 | 15918.1 | 18120.8 | 0.87844 | 2669.9 | 2151.3 | 1.2411 | 1203.5 | 820.5 | 1.4668 | 151.7 | 160.1 | 0.94753 | 40.5 | 80 | 0.50625
11:21:30 | 494442.5 | 417788.6 | 1.1835 | 16272.1 | 16910.1 | 0.96227 | 2619.3 | 2321.4 | 1.1283 | 1345.1 | 1210.7 | 1.111 | 232.6 | 180.1 | 1.2915 | 30.3 | 40 | 0.7575
11:22:50 | 510390.9 | 405361.2 | 1.2591 | 16949.7 | 17210.2 | 0.98486 | 3276.7 | 2231.3 | 1.4685 | 1668.7 | 870.5 | 1.9169 | 374.2 | 80 | 4.6775 | 20.2 | 30 | 0.67333
11:24:10 | 497314.6 | 426293.6 | 1.1666 | 16899.1 | 17590.5 | 0.96069 | 2710.3 | 2321.4 | 1.1675 | 1203.5 | 1370.8 | 0.87795 | 313.5 | 370.2 | 0.84684 | 101.1 | 120.1 | 0.8418
11:25:30 | 513991.2 | 446135.4 | 1.1521 | 16494.6 | 18581.1 | 0.88771 | 2508.1 | 2421.4 | 1.0358 | 1011.3 | 1701 | 0.59453 | 202.3 | 400.2 | 0.5055 | 50.6 | 210.1 | 0.24084
11:26:50 | 492773.8 | 424132.3 | 1.1618 | 16757.5 | 17610.5 | 0.95156 | 2427.2 | 2311.4 | 1.0501 | 1031.5 | 1330.8 | 0.7751 | 70.8 | 120.1 | 0.58951 | 20.2 | 90.1 | 0.2242
11:28:10 | 492379.4 | 400188.1 | 1.2304 | 17758.7 | 17060.2 | 1.0409 | 2659.8 | 2291.4 | 1.1608 | 1142.8 | 970.6 | 1.1774 | 273.1 | 70 | 3.9014 | 40.5 | 10 | 4.05
11:29:30 | 509136.9 | 411094.6 | 1.2385 | 17283.4 | 17030.1 | 1.0149 | 2578.9 | 2171.3 | 1.1877 | 1122.6 | 870.5 | 1.2896 | 131.5 | 100.1 | 1.3137 | 20.2 | 50 | 0.404
11:30:50 | 514557.6 | 428625 | 1.2005 | 17505.9 | 16910.1 | 1.0352 | 2417 | 2341.4 | 1.0323 | 1233.8 | 1000.6 | 1.2331 | 283.2 | 110.1 | 2.5722 | 30.3 | 40 | 0.7575
11:32:10 | 489739.9 | 426964 | 1.147 | 15776.5 | 17290.3 | 0.91245 | 2518.2 | 2401.4 | 1.0486 | 960.8 | 970.6 | 0.9899 | 101.1 | 120.1 | 0.8418 | 30.3 | 20 | 1.515
11:33:30 | 510835.9 | 425283 | 1.2012 | 16524.9 | 17490.4 | 0.9448 | 2386.7 | 2181.3 | 1.0942 | 1122.6 | 1010.6 | 1.1108 | 91 | 170.1 | 0.53498 | 10.1 | 40 | 0.2525
11:34:50 | 524953.9 | 414756.8 | 1.2657 | 16241.7 | 16379.7 | 0.99157 | 2639.5 | 1781.1 | 1.4819 | 890 | 730.4 | 1.2185 | 101.1 | 60 | 1.685 | 10.1 | 30 | 0.33667
11:36:10 | 521970.5 | 411614.9 | 1.2681 | 16191.2 | 15809.4 | 1.0242 | 2730.6 | 1661 | 1.6439 | 1122.6 | 720.4 | 1.5583 | 222.5 | 80 | 2.7812 | 20.2 | 20 | 1.01
11:37:30 | 498528.2 | 435449.1 | 1.1449 | 15928.2 | 17120.2 | 0.93037 | 2386.7 | 2071.2 | 1.1523 | 839.4 | 850.5 | 0.98695 | 60.7 | 70 | 0.86714 | 10.1 | 30 | 0.33667
11:38:50 | 682092.1 | 430276 | 1.5852 | 23351.3 | 17560.4 | 1.3298 | 4834.1 | 2151.3 | 2.2471 | 5238.6 | 710.4 | 7.3742 | 1456.3 | 100.1 | 14.5485 | 525.9 | 30 | 17.53
11:40:10 | 607214.3 | 442763.4 | 1.3714 | 20529.7 | 17820.6 | 1.152 | 3398 | 2471.5 | 1.3749 | 2629.4 | 1160.7 | 2.2654 | 809.1 | 140.1 | 5.7752 | 262.9 | 100.1 | 2.6264
11:41:30 | 518683.7 | 582786.7 | 0.89001 | 16514.8 | 25705.3 | 0.64247 | 2649.6 | 5333.2 | 0.49681 | 1537.2 | 5123 | 0.30006 | 303.4 | 1190.7 | 0.25481 | 151.7 | 480.3 | 0.31584
11:42:50 | 542399.1 | 472711.2 | 1.1474 | 17617.1 | 19301.5 | 0.91273 | 2690.1 | 2881.7 | 0.93351 | 1547.3 | 1931.1 | 0.80125 | 293.3 | 420.3 | 0.69783 | 101.1 | 190.1 | 0.53183
Max |  |  | 1.8237 |  |  | 1.4695 |  |  | 2.2471 |  |  | 7.3742 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Mean |  |  | 1.1486 |  |  | 0.93688 |  |  | 1.1631 |  |  | 1.2827 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Min |  |  | 0.32279 |  |  | 0.64247 |  |  | 0.49681 |  |  | 0.30006 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
St Dev |  |  | 0.17268 |  |  | 0.13733 |  |  | 0.23183 |  |  | 0.65645 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!